室间比对结果记录及分析报告表

表格编号：BG-SM-CZ-019　　民航总医院检验科生化免疫组　　生效日期：2026.1.1

基本信息

本实验室仪器（比较系统1）：贝克曼DXI800 急　　参比实验室（可比较系统）：安贞医院(通州院区)

本实验室比较系统2：DxI800-线上3号机

比对日期：2026-06-22　　操作者：金子铮　　审核者：杨静

定量项目室间比对结果

注：参考WS/T415-2024《无室间质量评价时的临床检验质量评价》。

80%样本（4/5）的相对偏倚需低于允许总误差认为合格，允许总误差参照行标及国家卫健委室间质评要求，无相应要求的按照30%计算。

项目：EPO（单位：，允许TE：30%）

| 水平 | 参比值Y (可比较系统) | 比较系统1值 (本实验室) | 比较系统1偏倚 | 是否合格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 174.51 | 194.02 | 11.18% | 合格 |
| 2 | 41.62 | 46.50 | 11.73% | 合格 |
| 3 | 293.9 | 312.07 | 6.18% | 合格 |
| 4 | 75.08 | 77.23 | 2.86% | 合格 |
| 5 | 27.36 | 28.22 | 3.14% | 合格 |

结论：5个水平中合格5个（4/5即通过），项目EPO室间比对一致性可接受。

项目：p2PSA（单位：，允许TE：30%）

| 水平 | 参比值Y (可比较系统) | 比较系统1值 (本实验室) | 比较系统1偏倚 | 是否合格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 18.73 | 18.74 | 0.05% | 合格 |
| 2 | 13.12 | 15.05 | 14.71% | 合格 |
| 3 | 13.21 | 12.53 | -5.15% | 合格 |
| 4 | 6.26 | 5.84 | -6.71% | 合格 |
| 5 | 2.03 | 1.72 | -15.27% | 合格 |

结论：5个水平中合格5个（4/5即通过），项目p2PSA室间比对一致性可接受。

定性项目室间比对结果

项目：IFAb

| 水平 | 参比结果 (可比较系统) | 比较系统1 (本实验室) | 比较系统1符合 | 比较系统2 (本实验室) | 比较系统2符合 | 是否合格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阳性(6.78) | 阳性(6.42) | - | 阳性(5.82) | 不合格 |  |
| 2 | 阴性(1.05) | 阴性(1.09) | - | 阴性(1.00) | 不合格 |  |
| 3 | 阴性(1.10) | 阴性(1.08) | - | 阴性(1.14) | 不合格 |  |
| 4 | 阴性(1.11) | 阴性(1.13) | - | 阴性(1.11) | 不合格 |  |
| 5 | 阴性(1.14) | 阴性(1.08) | - | 阴性(1.02) | 不合格 |  |

结论：5个水平符合0/5，符合率0.0%。

结果分析

使用5例样本与安贞医院进行室间比对，一致性可接受。

处理方案（如不合格）

无

结论：可接受

操作者：金子铮　　审核者：杨静　　日期：2026-06-22