## 主封面
| 标题 | 生化免疫组定性项目性能验证报告
| 文件编号 | BG-SM-CZ-040 |  |  | 版本号 | 01
| 颁布部门 | 生化免疫组 | 生效日期 | 2025.04.01 | 修改号 | 0
| 编制人 | 金子铮 | 审核人 | 杨静 | 批准人 | 王学晶
民航总医院检验科
性能验证报告
|  | 项目名称： | 乙肝表面抗原（HBsAg）
|  | 试剂厂家： | 罗氏
|  | 仪器名称： | 全自动电化学发光免疫分析仪
|  | 仪器厂家： | 罗氏
|  | 仪器型号： | e601
|  | 仪器编号： | MHZYY-JYK-SM-1016
|  | 操作人员： | 金子铮
|  | 审核人员： | 杨静
|  | 验证日期： | 2025年05月12日-2025年05月16日

## 结果汇总
验证结论汇总
一、验证项目及系统信息
项目名称 | 乙肝表面抗原（HBsAg） | 仪器型号 |  | e601
项目方法 | 电化学发光法 | 仪器编号 |  | MHZYY-JYK-SM-1016
报告单位 | COI
试剂 | 罗氏乙肝表面抗原测定试剂盒 | 试剂批号 |  | 812808
校准品 | 罗氏试剂盒自带校准品 | 校准品批号 |  | 812808
质控品 | 康彻斯坦 | 质控品批号 |  | 202505006
操作人员 | 金子铮 | 审核人员 |  | 杨静
验证日期 | 2025年05月12日-2025年05月16日
二、验证内容
精密度、方法符合率、检出限。
三、验证结论
验证内容 | 验证要求 |  | 验证结果 |  | 验证结论
精密度 | 批内CV ≤7.5% |  | 低值7.24% 高值3.28% |  | 符合要求
| 实验室内CV ≤10.0% |  | 低值6.72% 高值2.95%
方法符合率 | 阳性符合率≥95% |  | 100% |  | 符合要求
| 阴性符合率≥95% |  | 100%
方法检出限 | 检出限浓度的样品阳性率≥95% |  | 0.38U/mL 阳性率 100% |  | 符合要求
四、评价结论
本实验室在罗氏e601上对乙肝表面抗原的分析性能，包括精密度、方法符合率和方法检出限均符合要求。

## 精密度
精密度验证报告
一、验证方案: CNAS-GL038:2019《临床免疫学定性检验程序性能验证指南》6.2； WS/T 492-2016《临床检验定量测定项目精密度与正确度性能验证》3.1-3.3； WS/T 408-2024《定量检验程序分析性能验证指南》5。
选取至少两个浓度的质控品，包括阴性和弱阳性。每天检测1批，每批检测2个水平，每个水平重复检测3次，连续检测5天，计算批内和实验室内总CV和SD，与实验室规定标准进行比较，同时使用统计学检验将估算值与标准进行比较。
二、要求
批内和实验室内变异系数或标准差≤实验室规定标准，则精密度验证通过；若大于规定标准，进行统计学检验，判断精密度是否可接受。 实验室规定标准：参考WS/T403-2024《临床化学检验常用项目分析质量标准》附录A不精密度要求，或卫健委临检中心推荐的允许总误差相关要求（即批内≤1/4TEA、实验内CV≤1/3TEA）。无上述相关要求的，结合试剂厂家的精密度数据进行判断。
三、实验基本参数
项目名称 |  | 乙肝表面抗原（HBsAg） |  |  |  | 仪器型号 |  | e601
项目方法 |  | 化学发光法 |  |  |  | 仪器编号 |  | MHZYY-JYK-SM-1006
精密度验证物质 |  | 质控品（2水平） |  |  |  | 单位 |  | COI
质控品来源 |  | 康彻斯坦 |  |  |  | 质控品批号 |  | 202505006
试剂 |  | 罗氏乙肝表面抗原测定试剂盒 |  |  |  | 试剂批号 |  | 812808
校准品 |  | 罗氏试剂盒自带校准品 |  |  |  | 校准品批号 |  | 812808
允许总误差(TEA) |  | 行标与临检中心无相应要求 |  |  |  | 操作人员 |  | 金子铮
批内CV数据 |  | ≤ | 7.5% |  |  | 审核人员 |  | 杨静
实验室内CV数据 |  | ≤ | 10% |  |  | 验证完成日期 |  | 2025-05-16
四、实验结果与数据处理
见下页
五、实验结论
精密度验证物质 |  | 均值 | 批内 变异系数CV% | 批间 变异系数CV% |  | 实验室内 变异系数 CV% |  | 是否满足判定标准 |  | 批内精密度 验证结果 | 实验室内 精密度 验证结果
低值质控品 |  | 0.48013 | 7.238% | 3.208% |  | 6.724% |  | 是 |  | 符合要求 | 符合要求
高值质控品 |  | 4.1307 | 3.276% | 1.251% |  | 2.952% |  | 是 |  | 符合要求 | 符合要求
乙肝表面抗原精密度验证：
符合要求
精密度验证
| 分析仪器 | e601 |  |  | 浓度水平数 | 2 | 实验室规定的精密度要求（SD/CV%）
| 分析物 | 乙肝表面抗原（HBsAg） |  |  | 单位 | COI | 批内 | CV | 7.5% | SD | 0.03601
| 验证样本 | 质控品 |  |  |  |  | 实验室内 | CV | 10% | SD | 0.048013
| 计划运行天数 | 5 |  | 计划重复次数 |  | 3
|  | 水平1 |  |  |  |  | 水平2
| 日期 | 第1次 | 第2次 | 第3次 |  |  | 第1次 | 第2次 |  | 第3次
第1天 | 2025.5.12 | 0.464 | 0.466 | 0.535 |  |  | 3.97 | 4.02 |  | 4.18 |  | 3 | 0.48833 | 0.040427 | 0.0016343
第2天 | 2025.5.13 | 0.466 | 0.446 | 0.476 |  |  | 4.4 | 4.02 |  | 4.09 |  | 3 | 0.46267 | 0.015275 | 0.00023333
第3天 | 2025.5.14 | 0.53 | 0.468 | 0.423 |  |  | 4.09 | 4.12 |  | 4.08 |  | 3 | 0.47367 | 0.053725 | 0.0028863
第4天 | 2025.5.15 | 0.434 | 0.494 | 0.493 |  |  | 4.11 | 4.16 |  | 4.2 |  | 3 | 0.47367 | 0.034356 | 0.0011803
第5天 | 2025.5.16 | 0.514 | 0.495 | 0.498 |  |  | 4.36 | 4.18 |  | 3.98 |  | 3 | 0.50233 | 0.010214 | 0.00010433
|  | 5 | 5 | 5
| 重复天数D | 5 |  |  |  | 重复次数n | 3 | [6 empty] | 0.4 | 5.8345e-07
| 批间方差（Vb） | 0.0002372 |  |  |  | 批内方差（Vr） | 0.0012077 |  |  | 总方差（VT） | 0.0010424 |  |  | 0.0024155
| 批间标准差（Sb） | 0.015401 |  |  |  | 批内标准差（Sr） | 0.034752 |  |  | 实验室内标准差（Sl） | 0.032286 |  |  |  | 0.0007116
|  |  | 总均值 | 0.48013 |  |  |  |  | 总均值 | 4.1307
|  |  | 批内变异系数（CV%） | 7.238% |  |  |  |  | 批内变异系数（CV%） | 3.276% |  |  | Vr/Vb | 5.0916
|  |  | 批间变异系数（CV%） | 3.208% |  |  |  |  | 批间变异系数（CV%） | 1.251%
|  |  | 实验室内变异系数（CV%） | 6.724% |  |  |  |  | 实验室内变异系数（CV%） | 2.952% |  |  |  |  | 1.2659e-07
| N | 15 |  |  |  | SD | 0.032649 |  |  | SE | 0.00843 |  |  | 9.7785e-06 | 7.1004e-07
批内变异系数估算值与规定标准的比较：
| 自由度 | 10 | α | 0.05 |  | CSα | 20.4832 |  |  | 批内变异系数验证值V | 10.73%
验证试验批内变异系数为7.24%,小于验证值10.73%,符合规定标准，精密度验证通过。 | [6 empty] | 验证试验批内变异系数为3.28%,小于验证值10.73%,符合规定标准，精密度验证通过。
实验室内变异系数估算值与规定标准的比较： | [14 empty] | 3.97 | 4.02 | 4.18
| 有效自由度T | 13.7718 | α | 0.05 |  | CSα | 24.7356 |  |  | 实验室内变异系数验证值V | 13.4% |  |  |  | 4.4 | 4.02 | 4.09
验证试验实验室内变异系数为6.72%,小于验证值13.40%,符合规定标准，精密度验证通过。 | [6 empty] | 验证试验实验室内变异系数为2.95%,小于验证值13.66%,符合规定标准，精密度验证通过。 | [7 empty] | 4.09 | 4.12 | 4.08
[15 empty] | 4.11 | 4.16 | 4.2
结论：精密度验证符合要求 | [14 empty] | 4.36 | 4.18 | 3.98
| 分析仪器 | e601 |  |  | 浓度水平数 | 2 | 实验室规定的精密度要求（SD/CV%）
| 分析物 | 乙肝表面抗原（HBsAg） |  |  | 单位 | COI | 批内 | CV | 7.5% | SD | 0.3098
| 浓度 | 高值质控品 |  |  |  |  | 实验室内 | CV | 10% | SD | 0.41307
| 计划运行天数 | 5 |  | 计划重复次数 |  | 3
[12 empty] | 3 | 4.0567 | 0.1097 | 0.012033
[12 empty] | 3 | 4.17 | 0.20224 | 0.0409
[12 empty] | 3 | 4.0967 | 0.020817 | 0.00043333
[12 empty] | 3 | 4.1567 | 0.045092 | 0.0020333
[12 empty] | 3 | 4.1733 | 0.19009 | 0.036133
| 重复天数D | 5 |  |  |  | 重复次数n | 3 | [6 empty] | 0.4 | 0.00013405
| 批间方差（Vb） | 0.0026689 |  |  |  | 批内方差（Vr） | 0.018307 |  |  | 总方差（VT） | 0.014873 |  |  | 0.036613
| 批间标准差（Sb） | 0.051661 |  |  |  | 批内标准差（Sr） | 0.1353 |  |  | 实验室内标准差（Sl） | 0.12196 |  |  |  | 0.0080067
| Vr/Vb | 6.8593 |  |  |  | 批内变异系数（CV%） |  |  |  | 实验室内变异系数（CV%） |  |  |  |  | 1.6027e-05
| N | 15 |  |  |  | SD | 0.12395 |  |  | SE | 0.032004 |  |  | 0.0019909 | 0.00015008
批内变异系数估算值与规定标准的比较：
| 自由度 | 10 | α | 0.05 |  | CSα | 20.4832 |  |  | 批内变异系数验证值V | 10.73%
结论:
实验室内变异系数估算值与规定标准的比较：
| 有效自由度T | 13.2659 | α | 0.05 |  | CSα | 24.7356 |  |  | 实验室内变异系数验证值V | 13.66%
结论:

## 方法符合率
方法符合率验证报告
一、验证方案： CNAS-GL038:2019《临床免疫学定性检验程序性能验证指南》6.1.2。
选取已知结果的室间质评样本或厂家参考品，至少10份阴性样本和至少10份阳性样本（阳性样本要包含2-4 倍 cut-off 值之间的弱阳性样本和极高值阳性样本），按照公式计算阴性符合率和阳性符合率：阳性符合率=[真阳性/（真阳性+假阴性）] × 100%，阴性符合率=[真阴性/（真阴性+假阳性）] × 100%，总符合率=[(真阳性+真阴性)/总样本数] × 100%计算。
二、要求
实验室规定标准：阴性符合率、阳性符合率均≥95%。
三、实验基本参数
项目名称 |  | 乙肝表面抗原（HBsAg） |  | 仪器型号 |  | e601
项目方法 |  | 电化学发光法 |  | 仪器编号 |  | MHZYY-JYK-SM-1016
单位 |  | COI
试剂 |  | 罗氏乙肝表面抗原测定试剂盒 |  | 试剂批号 |  | 812808
校准品 |  | 罗氏试剂盒自带校准品 |  | 校准品批号 |  | 812808
符合率验证物质 |  | 室间质评样本 |  | 操作人员 |  | 金子铮
阳性符合率 |  | ≥ | 95% | 审核人员 |  | 杨静
阴性符合率 |  | ≥ | 95% | 验证完成日期 |  | 45793
四、实验数据及处理结果
HBsAg | 室间质评样品 |  |  |  | 待评价方法结果
1 | N1 |  | N |  | 0.526 |  | N
2 | N2 |  | N |  | 0.425 |  | N
3 | N3 |  | N |  | 0.611 |  | N
4 | N4 |  | N |  | 0.458 |  | N
5 | N5 |  | N |  | 0.518 |  | N
6 | N6 |  | N |  | 0.567 |  | N
7 | N7 |  | N |  | 0.449 |  | N
8 | N8 |  | N |  | 0.634 |  | N
9 | N9 |  | N |  | 0.637 |  | N
10 | N10 |  | N |  | 0.358 |  | N
11 | P1 |  | P |  | 2.36 |  | P
12 | P2 |  | P |  | 12.99 |  | P
13 | P3 |  | P |  | 8.34 |  | P
14 | P4 |  | P |  | 15.44 |  | P
15 | P5 |  | P |  | 202.41 |  | P
16 | P6 |  | P |  | 112.32 |  | P
17 | P7 |  | P |  | 352.32 |  | P
18 | P8 |  | P |  | 422.36 |  | P
19 | P9 |  | P |  | 21.45 |  | P
20 | P10 |  | P |  | 6.36 |  | P
阳性符合率 |  | 100% |  | 阴性符合率 |  | 100%
总符合率 |  | 100%
五、实验结论
乙肝表面抗原方法符合率验证：
符合要求

## 方法检出限（合适时）
方法检出限验证报告
一、验证方案： CNAS-GL038:2019《临床免疫学定性检验程序性能验证指南》6.1.2。
使用定值标准物质的样品质如国际参考品、国家参考品、厂商参考品。使用定值标准物质的样本梯度稀释至厂商声明的检出限浓度，样本总数不得少于 20个。稀释液可根据情况选用厂商提供的稀释液或阴性血清，该阴性血清除被验证的目标物必须阴性外，其对应的相关物质（如抗原或抗体）也必须阴性，且试剂说明书上申明的干扰物质必须在允许范围之内。
二、要求
实验室规定标准：≥95%的样本检出阳性
三、实验基本参数
项目名称 |  | 乙肝表面抗原（HBsAg） |  | 仪器型号 |  | e601
项目方法 |  | 电化学发光法 |  | 仪器编号 |  | MHZYY-JYK-SM-1016
单位 |  | COI
试剂 |  | 罗氏乙肝表面抗原测定试剂盒 |  | 试剂批号 |  | 812808
校准品 |  | 罗氏试剂盒自带校准品 |  | 校准品批号 |  | 812808
检出限验证物质 |  | 厂商参考品 |  | 操作人员 |  | 金子铮
声明检出限 |  | 0.04U/mL |  | 审核人员 |  | 杨静
验证完成日期
四、实验数据及处理结果
HBsAg | 参考品原浓度 |  | 参考品稀释后浓度 |  | 待评价方法结果
1 | 0.5U/mL |  | 0.38U/mL |  | 1.16 |  | P
2 |  |  |  |  | 1.13 |  | P
3 |  |  |  |  | 1.2 |  | P
4 |  |  |  |  | 1.15 |  | P
5 |  |  |  |  | 1.28 |  | P
6 |  |  |  |  | 1.25 |  | P
7 |  |  |  |  | 1.18 |  | P
8 |  |  |  |  | 1.19 |  | P
9 |  |  |  |  | 1.25 |  | P
10 |  |  |  |  | 1.24 |  | P
11 |  |  |  |  | 1.21 |  | P
12 |  |  |  |  | 1.08 |  | P
13 |  |  |  |  | 1.11 |  | P
14 |  |  |  |  | 1.1 |  | P
15 |  |  |  |  | 1.02 |  | P
16 |  |  |  |  | 1.25 |  | P
17 |  |  |  |  | 1.1 |  | P
18 |  |  |  |  | 1.14 |  | P
19 |  |  |  |  | 1.12 |  | P
20 |  |  |  |  | 1.15 |  | P
阳性样本 |  | 100%
五、实验结论
乙肝表面抗原方法检出限验证：
符合要求

## 分析特异性（合适时）
分析特异性验证报告
一、验证方案： CNAS-GL037:2019《临床化学定量检验程序性能验证指南》6.4； WS/T 416-2013《干扰试验指南》。
选取1个基础样本，考虑参考医学决定水平或参考区间限值，或参考《干扰实验指南》附录B中建议的实验浓度。干扰物原液中的浓度应高于厂家声明20倍，按照干扰物低浓度样本（基础样本950ul+溶剂（生理盐水等）50ul）、干扰物高浓度样本样本（基础样本950ul+干扰物原液50ul）配制，将二者按不同比例混合，配置5个干扰物水平的样本。重复检测3次，记录数据，计算相对偏倚。
二、要求
加入干扰物后相对偏倚≤允许偏倚，认为此干扰物浓度无明显干扰。 允许偏倚标准：参考WS/T403-2024《临床化学检验常用项目分析质量标准》附录A允许偏倚的要求，或卫健委临检中心推荐的允许总误差相关要求（即相对偏倚≤1/2TEA）。
三、实验基本参数
项目名称 |  | 降钙素（CT） |  | 仪器型号 |  | DXI800急诊
项目方法 |  | 化学发光法 |  | 仪器编号 |  | MHZYY-JYK-SM-1006
单位 |  | ng/L |  | 样本来源 |  | 临床标本
试剂 |  | 沃文特降钙素测定试剂盒 |  | 试剂批号 |  | 407421
校准品 |  | 沃文特试剂盒自带校准品 |  | 校准品批号 |  | 407421
试剂厂商声明的分析特异性： |  |  |  | 胆红素 | ≤ | 684 | umol/L
|  |  |  | 甘油三酯 | ≤ | 11.3 | mmol/L
允许总误差(TEA) |  | 30% |  | 血红蛋白 | ≤ | 5 | g/dL
允许偏倚 |  | 15% |  | 操作人员 |  | 金子铮
验证完成日期 |  | 2024-05-14 |  | 审核人员 |  | 杨静
四、实验数据及处理结果
见下页
五、实验结论
干扰物质 | 胆红素 |  | 甘油三酯 |  | 血红蛋白
抗干扰浓度 | 700umol/L |  | 9.3mmol/L |  | 6g/L
降钙素（CT）分析特异性验证：
降钙素（CT）对胆红素、甘油三酯、血红蛋白的抗干扰能力符合要求。
胆红素≤700umol/L，甘油三酯≤9.3mmol/L，血红蛋白≤6g/L无明显干扰。
分析仪器 | 贝克曼DXI800 |  | 临床样本 | 1 | 实验室规定的精密度要求（SD/CV%）
分析物 | 降钙素（CT） |  | 系列样品 | 6 |  | 批内CV | 7.5%
单位 | ng/L |  | 需验证的干扰物数量 | 3 |  | 实验室内CV | 10%
TEA | 30% |  | 计划重复次数 | 3 |  | 允许偏倚 | 15%
1.干扰物高浓度与低浓度样本制备
样本号 | 基础样品用量 |  | 干扰物原液用量 |  | 溶剂用量
干扰物低浓度样本 | 950ul |  | 0 |  | 50ul
干扰物高浓度样本 | 950ul |  | 50ul |  | 0
本底浓度检测 |  | 胆红素 | 甘油三酯 | 血红蛋白
干扰物低浓度样本 |  | 10 | 1.3 | 0
2.干扰物不同浓度系列样品制备
系列样品号 | 干扰物高浓度 样本用量mL |  | 干扰物低浓度 样本用量mL |  | 胆红素浓度 | 甘油三酯浓度 | 血红蛋白浓度
1 | 0 |  | 1 |  | 10 | 1.3 | 0
2 | 0.25 |  | 0.75 |  | 182.5 | 3.975 | 2
3 | 0.5 |  | 0.5 |  | 355 | 6.65 | 4
4 | 0.75 |  | 0.25 |  | 527.5 | 9.325 | 6
5 | 1 |  | 0 |  | 700 | 12 | 8
3.样本测定
胆红素 | 原液浓度 | 14000 |  | 高浓度样本浓度 | 700 | umol/L
系列样品号 | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 均值 | 干扰物 浓度 | 相对偏倚 | 判断
1 | 10 | 10.2 | 10.3 | 10.1667 | 10 | 0% | 符合
2 | 10.21 | 10.3 | 10.29 | 10.2667 | 182.5 | 0.9836% | 符合
3 | 10.64 | 10.78 | 10.51 | 10.6433 | 355 | 4.689% | 符合
4 | 12.21 | 11.54 | 10.98 | 11.5767 | 527.5 | 13.87% | 符合
5 | 12.2 | 12.66 | 10.14 | 11.6667 | 700 | 14.75% | 符合
甘油三酯 | 原液浓度 | 240 |  | 高浓度样本浓度 | 12 | mmol/L
系列样品号 | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 均值 | 干扰物 浓度 | 相对偏倚 | 判断
1 | 10 | 10.2 | 10.3 | 10.1667 | 1.3 | 0% | 符合
2 | 10.21 | 10.3 | 10.29 | 10.2667 | 3.975 | 0.9836% | 符合
3 | 10.64 | 10.78 | 10.51 | 10.6433 | 6.65 | 4.689% | 符合
4 | 12.21 | 11.54 | 10.98 | 11.5767 | 9.325 | 13.87% | 符合
5 | 13.5 | 15.67 | 15.11 | 14.76 | 12 | 45.18% | 不符合
血红蛋白 | 原液浓度 | 160 |  | 高浓度样本浓度 | 8 | g/L
系列样品号 | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 均值 | 干扰物 浓度 | 相对偏倚 | 判断
1 | 10 | 10.2 | 10.3 | 10.1667 | 0 | 0% | 符合
2 | 10.21 | 10.3 | 10.29 | 10.2667 | 2 | 0.9836% | 符合
3 | 10.64 | 10.78 | 10.51 | 10.6433 | 4 | 4.689% | 符合
4 | 12.21 | 11.54 | 10.98 | 11.5767 | 6 | 13.87% | 符合
5 | 13.5 | 15.67 | 15.11 | 14.76 | 8 | 45.18% | 不符合
4.结论
分析特异性验证验证：
降钙素（CT）对胆红素、甘油三酯、血红蛋白的抗干扰能力符合要求。
胆红素≤700umol/L，甘油三酯≤9.3mmol/L，血红蛋白≤6g/L无明显干扰。

## 原始数据
定性项目性能验证原始结果记录表
项目名称 |  |  | 报告单位
试剂品牌 |  |  | 项目方法
仪器型号 |  |  | 仪器编号
检出限 |  |  | 验证日期
类别 | 名称 |  | 品牌 | 批号 | 失效日期
试剂
校准品
质控品
操作者 |  |  | 审核者
质控 | 水平1 | 水平2
靶值
检测结果
一、精密度验证
水平1 | 第1次 | 第2次 | 第3次 |  | 精密度验证物质：
第1天
第2天
第3天
第4天
第5天
水平2 | 第1次 | 第2次 | 第3次
第1天
第2天
第3天
第4天
第5天
二、方法符合率验证
| 室间质评样品 |  | 待评价方法结果
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
三、检出限
HBsAg | 参考品稀释后浓度 |  | 待评价方法结果
1 |  |  |  |  | 检出限
2
3
4 |  |  |  |  | 参考品浓度
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
五、分析特异性验证
干扰物高浓度与低浓度样本制备
样本号 | 基础样品用量 |  | 干扰物原液用量 |  | 溶剂用量
干扰物低浓度样本 | 950ul |  | 50ul |  | 0
干扰物高浓度样本 | 950ul |  | 0 |  | 50ul
本底浓度检测 |  | 胆红素 | 甘油三酯 | 血红蛋白
干扰物低浓度样本
干扰物不同浓度系列样品制备
系列样品号 | 干扰物高浓度 样本用量mL |  | 干扰物低浓度 样本用量mL |  | 原液浓度需为声明20倍以上
1 | 0 |  | 1
2 | 0.25 |  | 0.75
3 | 0.5 |  | 0.5
4 | 0.75 |  | 0.25
5 | 1 |  | 0
胆红素 | 原液浓度 |  |  | 高浓度样本浓度 |  | umol/L
系列样品号 | 第1次 | 第2次 | 第3次
1
2
3
4
5
甘油三酯 | 原液浓度 |  |  | 高浓度样本浓度 |  | mmol/L
系列样品号 | 第1次 | 第2次 | 第3次
1
2
3
4
5
血红蛋白 | 原液浓度 |  |  | 高浓度样本浓度 |  | g/L
系列样品号 | 第1次 | 第2次 | 第3次
1
2
3
4
5