## 主封面
| 标题 | 生化免疫组定量项目性能验证报告
| 表格编号 | BG-SM-CZ-039 |  |  | 版本号 | 01
| 颁布部门 | 生化免疫组 | 生效日期 | 2025.10.24 | 修改号 | 0
| 编制人 | 金子铮 | 审核人 | 杨静 | 批准人 | 王学晶
民航总医院检验科
性能验证报告
|  | 项目名称： | 碱性磷酸酶（ALP）
|  | 试剂厂家： | 贝克曼库尔特
|  | 仪器名称： | 全自动生化分析仪
|  | 仪器厂家： | 贝克曼库尔特
|  | 仪器型号： | AU5800
|  | 仪器编号： | 2025107507
|  | 操作人员： | 金子铮
|  | 审核人员： | 杨静
|  | 验证日期： | 2025年11月24日-2025年11月28日

## 结果汇总
验证结论汇总
一、验证项目及系统信息
项目名称 | 碱性磷酸酶（ALP） |  |  | 仪器型号 |  | AU5800
项目方法 | NNP底物-AMP缓冲液法 |  |  | 仪器编号 |  | 2025107507
报告单位 | U/L |  |  | 允许总误差(TEA） |  | 18%
试剂 | 碱性磷酸酶检测试剂盒 |  |  | 试剂批号 |  | 4540
校准品 | 贝克曼生化多项校准品 |  |  | 校准品批号 |  | 1126
质控品 | 金斯尔定值多项质控品 |  |  | 质控品批号 |  | 23-1008
声称线性范围 | 5 | - | 1500 | 稀释倍数 |  | /
操作人员 | 金子铮 |  |  | 审核人员 |  | 杨静
验证日期 | 2025年11月24日-2025年11月28日
二、验证内容
精密度、正确度、线性范围、可报告范围、参考区间、分析特异性
三、验证结论
验证内容 | 验证要求 |  |  |  | 验证结果 |  | 验证结论
精密度 | 批内CV ≤1/4 TEA |  |  |  | 低值0.52% 高值0.76% |  | 符合要求
| 实验室内CV ≤1/3 TEA |  |  |  | 低值3.37% 高值2.38%
正确度 | 相对偏倚≤1/2 TEA |  |  |  | 低值2.91% 高值1.01% |  | 符合要求
线性范围 | 符合线性或临床可接受的非线性程度 各浓度点相对偏倚≤1/2 TEA |  |  |  | 不存在显著非线性 5-1500 |  | 符合要求
可报告范围 | 低限 ≤ TEA |  |  |  | 低限 | 5 | 符合要求
| 高限 ≤1/2 TEA |  |  |  | 高限 | 1500 | 符合要求
参考区间 | 参考区间：男：45-125 U/L、女（20-49岁）：35-100、女（50-79岁）：50-135 男女两组各20个标本中每组超出参考区间不多于2个 |  |  |  | 男性组超出参考区间 0个，女（50-79岁）组超出参考区间 1个 |  | 符合要求
分析特异性 | 胆红素、甘油三酯、血红蛋白 抗干扰能力符合厂家声明 |  |  |  | 胆红素 | ≤1000umol/L | 符合要求
[5 empty] | 甘油三酯 | ≤15.315mmol/L | 符合要求
[5 empty] | 血红蛋白 | ≤7.5g/L | 符合要求
四、评价结论
本实验室在贝克曼AU5800上对碱性磷酸酶的分析性能，包括精密度、正确度等验证均符合要求，线性范围为5-1500U/L，可报告范围：5-7500U/L，参考区间为男：45-125 U/L、女（20-49岁）：35-100、女（50-79岁）：50-135，胆红素≤1000umol/L、甘油三酯≤15.315mmol/L、血红蛋白≤7.5g/L对该检测未见明显干扰。

## 精密度
精密度验证报告
一、验证方案: CNAS-GL037:2019《临床化学定量检验程序性能验证指南》6.3； WS/T 492-2016《临床检验定量测定项目精密度与正确度性能验证》3.1-3.3； WS/T 408-2024《定量检验程序分析性能验证指南》5。
选取至少两个浓度的质控品，浓度应接近医学决定水平或相关病理情况下的临床常见水平，避免极端水平。每天检测1批，每批检测2个水平，每个水平重复检测3次，连续检测5天，计算批内和实验室内总CV和SD，与实验室规定标准进行比较，同时使用统计学检验将估算值与标准进行比较。
二、要求
批内和实验室内变异系数或标准差≤实验室规定标准，则精密度验证通过；若大于规定标准，进行统计学检验，判断精密度是否可接受。 实验室规定标准：参考WS/T403-2024《临床化学检验常用项目分析质量标准》附录A不精密度要求，或卫健委临检中心推荐的允许总误差相关要求（即批内≤1/4TEA、实验内CV≤1/3TEA）。
三、实验基本参数
项目名称 |  | 碱性磷酸酶（ALP） |  |  |  | 仪器型号 |  | AU5800
项目方法 |  | NNP底物-AMP缓冲液法 |  |  |  | 仪器编号 |  | 2025107507
精密度验证物质 |  | 质控品（2水平） |  |  |  | 单位 |  | U/L
质控品来源 |  | 金斯尔定值多项质控品 |  |  |  | 质控品批号 |  | 23-1008
试剂 |  | 碱性磷酸酶检测试剂盒 |  |  |  | 试剂批号 |  | 4540
校准品 |  | 贝克曼生化多项校准品 |  |  |  | 校准品批号 |  | 1126
允许总误差(TEA) |  | 18% |  |  |  | 操作人员 |  | 金子铮
批内CV要求 |  | ≤ | 4.5% |  |  | 审核人员 |  | 杨静
实验室内CV要求 |  | ≤ | 6% |  |  | 验证完成日期 |  | 2025-11-28
四、实验结果与数据处理
见下页
五、实验结论
精密度验证物质 |  | 均值 | 批内 变异系数CV% | 批间 变异系数CV% |  | 实验室内 变异系数 CV% |  | 是否满足判定标准 |  | 批内精密度 验证结果 | 实验室内 精密度 验证结果
低值质控品 |  | 166.82 | 0.5203% | 3.34% |  | 3.367% |  | 是 |  | 符合要求 | 符合要求
高值质控品 |  | 324.7267 | 0.7567% | 2.301% |  | 2.382% |  | 是 |  | 符合要求 | 符合要求
碱性磷酸酶（ALP）精密度验证：
符合要求
精密度验证
| 分析仪器 | AU5800 |  |  | 浓度水平数 | 2 | 实验室规定的精密度要求（SD/CV%）
| 分析物 | 碱性磷酸酶（ALP） |  |  | 单位 | U/L | 批内 | CV | 4.5% | SD | 7.5069
| 验证样本 | 质控品 |  |  |  |  | 实验室内 | CV | 6% | SD | 10.0092
| 计划运行天数 | 5 |  | 计划重复次数 |  | 3
|  | 水平1 |  |  |  |  | 水平2
| 日期 | 第1次 | 第2次 | 第3次 |  |  | 第1次 | 第2次 |  | 第3次
第1天 | 2025.11.24 | 166.6 | 165.6 | 166.4 |  |  | 329.6 | 327.2 |  | 326.7 |  | 3 | 166.2 | 0.52915 | 0.28
第2天 | 2025.11.25 | 164.2 | 164.3 | 163.5 |  |  | 324.5 | 327.6 |  | 323.1 |  | 3 | 164 | 0.43589 | 0.19
第3天 | 2025.11.26 | 166.1 | 166.7 | 165.2 |  |  | 338.1 | 330.1 |  | 336.8 |  | 3 | 166 | 0.75498 | 0.57
第4天 | 2025.11.27 | 161.3 | 162.2 | 161.5 |  |  | 320.7 | 318.9 |  | 321.9 |  | 3 | 161.6667 | 0.47258 | 0.22333
第5天 | 2025.11.28 | 177.6 | 174.5 | 176.6 |  |  | 315.9 | 316.1 |  | 313.7 |  | 3 | 176.2333 | 1.5822 | 2.5033
|  | 48.99 | 50.36 | 49.54 |  |  | 123.41 | 115.24 |  | 85.8
|  | 6 | 6 | 6 |  |  | 1 | 1 |  | 1
| 重复天数D | 5 |  |  |  | 重复次数n | 3 | [6 empty] | 0.4 | 0.227
| 批间方差（Vb） | 31.0442 |  |  |  | 批内方差（Vr） | 0.75333 |  |  | 总方差（VT） | 31.5464 |  |  | 1.5067
| 批间标准差（Sb） | 5.5717 |  |  |  | 批内标准差（Sr） | 0.86795 |  |  | 实验室内标准差（Sl） | 5.6166 |  |  |  | 93.1327
|  |  | 总均值 | 166.82 |  |  |  |  | 总均值 | 324.7267
|  |  | 批内变异系数（CV%） | 0.5203% |  |  |  |  | 批内变异系数（CV%） | 0.7567% |  |  | Vr/Vb | 0.024266
|  |  | 批间变异系数（CV%） | 3.34% |  |  |  |  | 批间变异系数（CV%） | 2.301%
|  |  | 实验室内变异系数（CV%） | 3.367% |  |  |  |  | 实验室内变异系数（CV%） | 2.382% |  |  |  |  | 2168.4234
| N | 15 |  |  |  | SD | 5.2103 |  |  | SE | 1.3453 |  |  | 8956.6034 | 2168.6504
批内变异系数估算值与规定标准的比较：
| 自由度 | 10 | α | 0.05 |  | CSα | 20.4832 |  |  | 批内变异系数验证值V | 6.44%
验证试验批内变异系数为0.52%,小于验证值6.44%,符合规定标准，精密度验证通过。 | [6 empty] | 验证试验批内变异系数为0.76%,小于验证值6.44%,符合规定标准，精密度验证通过。
实验室内变异系数估算值与规定标准的比较：
| 有效自由度T | 4.13 | α | 0.05 |  | CSα | 11.1433 |  |  | 实验室内变异系数验证值V | 9.856%
验证试验实验室内变异系数为3.37%,小于验证值9.86%,符合规定标准，精密度验证通过。 | [6 empty] | 验证试验实验室内变异系数为2.38%,小于验证值9.35%,符合规定标准，精密度验证通过。
结论：精密度验证符合要求
| 分析仪器 | AU5800 |  |  | 浓度水平数 | 2 | 实验室规定的精密度要求（SD/CV%）
| 分析物 | 碱性磷酸酶（ALP） |  |  | 单位 | U/L | 批内 | CV | 4.5% | SD | 14.6127
| 浓度 | 高值质控品 |  |  |  |  | 实验室内 | CV | 6% | SD | 19.4836
| 计划运行天数 | 5 |  | 计划重复次数 |  | 3
[12 empty] | 3 | 327.8333 | 1.5503 | 2.4033
[12 empty] | 3 | 325.0667 | 2.3029 | 5.3033
[12 empty] | 3 | 335 | 4.293 | 18.43
[12 empty] | 3 | 320.5 | 1.51 | 2.28
[12 empty] | 3 | 315.2333 | 1.3317 | 1.7733
| 重复天数D | 5 |  |  |  | 重复次数n | 3 | [6 empty] | 0.4 | 14.583
| 批间方差（Vb） | 55.8241 |  |  |  | 批内方差（Vr） | 6.038 |  |  | 总方差（VT） | 59.8494 |  |  | 12.076
| 批间标准差（Sb） | 7.4716 |  |  |  | 批内标准差（Sr） | 2.4572 |  |  | 实验室内标准差（Sl） | 7.7362 |  |  |  | 167.4723
| Vr/Vb | 0.10816 |  |  |  | 批内变异系数（CV%） |  |  |  | 实验室内变异系数（CV%） |  |  |  |  | 7011.7456
| N | 15 |  |  |  | SD | 7.2223 |  |  | SE | 1.8648 |  |  | 32237.604 | 7026.3286
批内变异系数估算值与规定标准的比较：
| 自由度 | 10 | α | 0.05 |  | CSα | 20.4832 |  |  | 批内变异系数验证值V | 6.44%
结论:
实验室内变异系数估算值与规定标准的比较：
| 有效自由度T | 4.5881 | α | 0.05 |  | CSα | 11.1433 |  |  | 实验室内变异系数验证值V | 9.351%
结论:

## 正确度-偏倚评估
正确度验证报告-偏倚评估
一、验证方案： CNAS-GL037:2019《临床化学定量检验程序性能验证指南》6.1.1； WS/T 492-2016《临床检验定量测定项目精密度与正确度性能验证》4； WS/T 408-2024《定量检验程序分析性能验证指南》6。
选取标准物质（如有证标准物质、厂家工作校准品、正确度室间质评样品等）至少2个浓度水平，每个浓度水平的标准物质样本至少每天重复测定2次，连续测定5天，记录检测结果，计算均值、标准差、99%置信区间和验证区间，判断量值是否在置信区间或验证区间内，以验证正确度是否符合制造商声明。
二、要求
1.精密度符合要求； 2.相对偏倚≤允许偏倚，则正确度可接受；简化t检验，偏倚的绝对值≤2倍偏倚的标准差，则认为不存在显著偏倚；如相对偏倚≤允许偏倚，但偏倚的绝对值>2Sb,认为存在临床可接受的偏倚。 3.允许偏倚的标准：参考WS/T403-2024《临床化学检验用项目分析质量标准》附录A允许偏倚，或卫健委临检中心推荐的允许总误差相关要求（即1/2TEA）。
三、实验基本参数
项目名称 |  | 碱性磷酸酶（ALP） |  |  |  | 仪器型号 |  | AU5800
项目方法 |  | NNP底物-AMP缓冲液法 |  |  |  | 仪器编号 |  | 2025107507
正确度验证物质 |  | 贝克曼生化多项校准品 |  |  |  | 单位 |  | U/L
水平1 |  | 定值 |  | 64 |  | 定值的不确定度 |  | 0.166
水平2 |  | 定值 |  | 439 |  | 定值的不确定度 |  | 0.934
试剂 |  | 碱性磷酸酶检测试剂盒 |  |  |  | 试剂批号 |  | 4540
校准品 |  | 贝克曼生化多项校准品 |  |  |  | 校准品批号 |  | 1126
允许总误差(TEA) |  | 18%
允许偏倚要求 |  | 9% |  |  |  | 操作人员 |  | 金子铮
验证完成日期 |  | 2025-11-27 |  |  |  | 审核人员 |  | 杨静
四、实验结果与数据处理
见下页
五、实验结论
量值 | 总均值 | 偏倚绝对值 |  | 相对偏倚 |  | 是否在 允许偏倚内 （±9%） |  | 正确度 验证 |  | 统计学偏倚 |  |  | 99%CI |  |  | 验证物量值在总均值99%CI内 |  | 正确度 验证区间 |  | 验证物量值在 正确度验证区间内
64 | 62.14 | 1.86 |  | 2.906% |  | 是 |  | 可接受 |  | 不存在 |  |  | 0～0 |  |  | 否 |  | 0～0 |  | 否
439 | 434.55 | 4.45 |  | 1.014% |  | 是 |  | 可接受 |  | 不存在 |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #VALUE! |  | #REF!
碱性磷酸酶（ALP）正确度验证：
符合要求
正确度验证-水平1
| 分析仪器 | 贝克曼DXI800 |  |  | 浓度水平数 | 2 | 实验室规定的精密度要求（SD/CV%）
| 分析物 | 碱性磷酸酶（ALP） |  |  | 标准物质赋值 | 64 | 批内 | CV | 4.5% | SD | 2.88
| 单位 | U/L |  |  | 标准不确定度 | 0.166 | 实验室内 | CV | 6% | SD | 3.84
| 计划运行天数 | 5 |  |  | 计划重复次数 | 2 | 允许偏倚 | 9%
| 日期 | 第1次 |  | 第2次
第1天 | 2025.11.24 | 62.5 |  | 62.3
第2天 | 2025.11.25 | 63.4 |  | 60.4 | [7 empty] | 2 | 62.4 | 0.14142 | 0.02
第3天 | 2025.11.26 | 62.8 |  | 61.6 | [7 empty] | 2 | 61.9 | 2.1213 | 4.5
第4天 | 2025.11.27 | 62.1 |  | 62.1 |  |  |  |  | 批内变异系数（CV%） | 2.246% |  | 2 | 62.2 | 0.84853 | 0.72
第5天 | 2025.11.28 | 63.6 |  | 60.6 |  |  |  |  | 实验室内变异系数（CV%） | 1.615% |  | 2 | 62.1 | 0 | 0
[12 empty] | 2 | 62.1 | 2.1213 | 4.5
| Vr/Vb | 59.0303
|  | 6 | [7 empty] | 2
| 重复天数D | 5 |  |  |  | 重复次数n | 2 |  |  | 总均值 | 62.14 | N | 10 | SD | 23.256 | SE | 7.3542
| 批间方差（Vb） | 0.033 |  |  |  | 批内方差（Vr） | 1.948 |  |  | 总方差（VT） | 1.007 |  |  | 0.2 | 0.75894
| 批间标准差（Sb） | 0.18166 |  |  |  | 批内标准差（Sr） | 1.3957 |  |  | 实验室内标准差（Sl） | 1.0035 |  |  | 1.948
0.066
[12 empty] | sex | 0.44136 |  | 0.001089
批内精密度CV估算值与声明值的比较： | [13 empty] | 4.0562 | 0.76003
| 自由度 | 5 | α | 0.01 |  | CSα | 16.7496 |  |  | 批内CV验证值V | 8.236% |  |  | 0.08124 | 0.44136
结论: | 验证试验批内CV为2.25%,小于验证值8.24%,符合要求，精密度验证通过。
实验室内精密度CV估算值与声明值的比较：
| 有效自由度T | 5.3369 | α | 0.01 |  | CSα | 16.7496 |  |  | 实验室内标准差验证值V | 10.63%
结论: | 验证试验实验室内CV为1.61%,小于验证值10.63%,符合要求，精密度验证通过。
实验室测量正确度验证物质与标称值比较：
| 验证物质量值 | 64 |  |  | 标准不确定度Sa | 0.166 |  |  | 总均值 | 62.14
| 允许偏倚 | 9% |  |  | 相对偏倚 | 2.906%
| 偏倚绝对值 | 1.86 |  |  | 偏倚的标准差 | 7.3561
验证结论 |  | 偏倚满足实验室规定的标准，检验程序正确度可接受。
检验程序不存在统计学上显著的偏倚。
正确度验证-水平2
| 分析仪器 | 贝克曼DXI800 |  |  | 浓度水平数 | 2 | 实验室规定的精密度要求（SD/CV%）
| 分析物 | 碱性磷酸酶（ALP） |  |  | 标准物质赋值 | 439 | 批内 | CV | 4.5% | SD | 19.755
| 单位 | U/L |  |  | 标准不确定度 | 0.934 | 实验室内 | CV | 6% | SD | 26.34
| 计划运行天数 | 5 |  |  | 计划重复次数 | 2 | 允许偏倚 | 9%
| 日期 | 第1次 |  | 第2次
第1天 | 2025.11.24 | 439.4 |  | 432.8
第2天 | 2025.11.25 | 433.7 |  | 433.6
第3天 | 2025.11.26 | 441 |  | 424.8
第4天 | 2025.11.27 | 439.6 |  | 432.2 |  |  |  |  | 批内变异系数（CV%） | 1.382%
第5天 | 2025.11.28 | 434.2 |  | 434.2 |  |  |  |  | 实验室内变异系数（CV%） | 1.029% |  | 2 | 436.1 | 4.6669 | 21.78
[12 empty] | 2 | 433.65 | 0.070711 | 0.005
[12 empty] | 2 | 432.9 | 11.4551 | 131.22
[12 empty] | 2 | 435.9 | 5.2326 | 27.38
[12 empty] | 2 | 434.2 | 0 | 0
|  | 5 | [7 empty] | 2
| 重复天数D | 5 |  |  |  | 重复次数n | 2 |  |  | 总均值 | 434.55
| 批间方差（Vb） | 1.97 |  |  |  | 批内方差（Vr） | 36.077 |  |  | 总方差（VT） | 20.0085
| 批间标准差（Sb） | 1.4036 |  |  |  | 批内标准差（Sr） | 6.0064 |  |  | 实验室内标准差（Sl） | 4.4731 |  |  |  | N | 10 |  |  | SD | 169.1964 | SE | 53.5046
[13 empty] | Vr/Vb | 18.3132 | sex | 1.8994
[14 empty] | 0.2 | 260.31
批内CV估算值与声明值的比较： | [13 empty] | 36.077
| 自由度 | 5 | α | 0.01 |  | CSα | 16.7496 |  |  | 批内CV验证值V | 8.236% |  |  |  | 3.94
结论: | 验证试验批内CV为0.014,小于验证值0.082,符合要求，精密度验证通过。 | [13 empty] | 3.8809
实验室内CV估算值与声明值的比较： | [13 empty] | 1601.3603 | 264.1909
| 有效自由度T | 6.0614 | α | 0.01 |  | CSα | 18.5476 |  |  | 实验室内CV验证值V | 10.5% |  |  | 0.62769 | 1.8994
结论: | 验证试验实验室内CV为1.03%,小于验证值10.50%,符合要求，精密度验证通过。
实验室测量正确度验证物质与标称值比较：
| 验证物质量值 | 439 |  |  | 标准不确定度Sa | 0.934 |  |  | 总均值 | 434.55
| 允许偏倚 | 9% |  |  | 相对偏倚 | 1.014%
| 偏倚绝对值 | 4.45 |  |  | 偏倚的标准差 | 53.5127
验证结论 |  | 偏倚满足实验室规定的标准，检验程序正确度可接受。
检验程序不存在统计学上显著的偏倚。

## 正确度-比对 (hidden)
正确度验证报告-程序对比
一、验证方案： CNAS-GL037:2019《临床化学定量检验程序性能验证指南》6； WS/T 408-2024《定量检验程序分析性能验证指南》6.3。
选择参比方法（X）：参考测量程序或性能符合要求的CNAS认可的实验室检测系统（后者要求医学决定水平或参考区间与待评方法相同）。选取至少20例临床样本，浓度分布于线性范围内，包括医学决定水平或参考区间重要限值及相关病理情况下的临床常见水平，避免极端水平。每份样本一分为二，分别用参比方法（X)与待评方法（Y）检测1次。可在一批或多批实验完成。记录检测结果，计算差值，绘制偏差图，计算差值的均值和标准差，即为偏倚及其标准差，进行统计学显著性检验。
二、要求
相对偏倚≤允许偏倚，则正确度可接受；简化t检验，偏倚的绝对值≤2倍偏倚的标准差，则认为不存在显著偏倚；如相对偏倚≤允许偏倚，但偏倚的绝对值>2Sb,认为存在临床可接受的偏倚。 允许偏倚标准：参考WS/T403-2024《临床化学检验常用项目分析质量标准》附录A允许偏倚的要求，或卫健委临检中心推荐的允许总误差相关要求（即1/2TEA）。
三、实验基本参数
项目名称 |  | 碱性磷酸酶（ALP） |  |  |  | 仪器型号 |  | AU5800
项目方法 |  | NNP底物-AMP缓冲液法 |  |  |  | 仪器编号 |  | 2025107507
正确度验证物质 |  | 贝克曼生化多项校准品 |  |  |  | 单位 |  | U/L
试剂 |  | 碱性磷酸酶检测试剂盒 |  |  |  | 试剂批号 |  | 4540
校准品 |  | 贝克曼生化多项校准品 |  |  |  | 校准品批号 |  | 1126
允许总误差(TEA) |  | 18%
允许偏倚要求 |  | 9% |  |  |  | 操作人员 |  | 金子铮
验证完成日期 |  | 2025-11-26 |  |  |  | 审核人员 |  | 杨静
四、实验结果与数据处理
见下页
五、实验结论
偏倚绝对值 |  | 相对偏倚 |  | 是否在允许偏倚内（±9%) |  |  | 正确度 验证 | 统计学偏倚
2.225 |  | 1.667% |  | 是 |  |  | 可接受 | 不存在
碱性磷酸酶（ALP）正确度验证：
符合要求
| 分析仪器 | 贝克曼AU5800 |  |  | 样本数 | 20 | 实验室规定的精密度要求（SD/CV%）
| 分析物 | 碱性磷酸酶（ALP） |  |  | 测定次数 | 1 |  | 批内 | CV | 4.5%
| 单位 | U/L |  |  | 允许偏倚 | 9% |  | 实验室内 | CV | 6%
1.两种方法检测结果与差值
| 排序 | 参比方法X | 待评方法Y |  | 均值 |  | 差值 |  | %差值
| 1 | 149.3 | 150 |  | 149.65 |  | 0.7 |  | 0.4678% |  | 149.3 | 0.7 | 0.4678%
| 2 | 50.4 | 49.6 |  | 50 |  | -0.8 |  | -1.6% |  | 50.4 | -0.8 | -1.6%
| 3 | 25 | 25.3 |  | 25.15 |  | 0.3 |  | 1.193% |  | 25 | 0.3 | 1.193%
| 4 | 96.3 | 92.7 |  | 94.5 |  | -3.6 |  | -3.81% |  | 96.3 | -3.6 | -3.81%
| 5 | 94.4 | 92.5 |  | 93.45 |  | -1.9 |  | -2.033% |  | 94.4 | -1.9 | -2.033%
| 6 | 56.2 | 53.9 |  | 55.05 |  | -2.3 |  | -4.178% |  | 56.2 | -2.3 | -4.178%
| 7 | 45.1 | 42.3 |  | 43.7 |  | -2.8 |  | -6.407% |  | 45.1 | -2.8 | -6.407%
| 8 | 63.2 | 61 |  | 62.1 |  | -2.2 |  | -3.543% |  | 63.2 | -2.2 | -3.543%
| 9 | 30.9 | 29 |  | 29.95 |  | -1.9 |  | -6.344% |  | 30.9 | -1.9 | -6.344%
| 10 | 81.2 | 78.4 |  | 79.8 |  | -2.8 |  | -3.509% |  | 81.2 | -2.8 | -3.509%
| 11 | 396.4 | 393.1 |  | 394.75 |  | -3.3 |  | -0.836% |  | 396.4 | -3.3 | -0.836%
| 12 | 688.4 | 685.4 |  | 686.9 |  | -3 |  | -0.4367% |  | 688.4 | -3 | -0.4367%
| 13 | 45.1 | 42.8 |  | 43.95 |  | -2.3 |  | -5.233% |  | 45.1 | -2.3 | -5.233%
| 14 | 63.3 | 62.2 |  | 62.75 |  | -1.1 |  | -1.753% |  | 63.3 | -1.1 | -1.753%
| 15 | 135.9 | 133 |  | 134.45 |  | -2.9 |  | -2.157% |  | 135.9 | -2.9 | -2.157%
| 16 | 69.3 | 66.2 |  | 67.75 |  | -3.1 |  | -4.576% |  | 69.3 | -3.1 | -4.576%
| 17 | 177.6 | 176.8 |  | 177.2 |  | -0.8 |  | -0.4515% |  | 177.6 | -0.8 | -0.4515%
| 18 | 50.9 | 48.7 |  | 49.8 |  | -2.2 |  | -4.418% |  | 50.9 | -2.2 | -4.418%
| 19 | 290.5 | 282.3 |  | 286.4 |  | -8.2 |  | -2.863% |  | 290.5 | -8.2 | -2.863%
| 20 | 60.1 | 59.8 |  | 59.95 |  | -0.3 |  | -0.5004% |  | 60.1 | -0.3 | -0.5004%
2.偏差图
均值偏差图和百分比偏差图未显示出两种方法的差值存在趋势性变化。
|  |  | 允许偏倚 |  | 9%
| 偏倚绝对值 | 2.225 |  | 相对偏倚 | 1.667% |  |  |  | 偏倚的标准差 | 1.8555
验证结论 |  | 偏倚满足实验室规定的标准，检验程序正确度可接受。
检验程序不存在统计学上显著的偏倚。
参比方法与待评方法差值百分比
参比方法X结果U/L

## 简化-线性范围
线性范围验证报告
一、验证方案： CNAS-GL037:2019《临床化学定量检验程序性能验证指南》6.4； WS/T 408-2024《定量检验程序分析性能验证指南》5。
选取接近厂家声明线性上下限浓度患者血清样本或线性验证物质，按比例稀释，配备成6个浓度样本，每个浓度水平的样本重复测定3次，一天内完成检测。高低值样本难以获取时，可使用添加分析物或稀释样品。以测量结果均值即实测值为Y值，理论值为X值，做直线回归。计算直线回归的剩余标准Sy¦x、批内标准差Swr，进行线性检验和非线性程度判断。
二、要求
进行F检验，判断Sy¦x是否显著大于Swr。如Sy¦x不显著大于Swr，则认为检验程序的线性可接受。否则，如Sy¦x显著大于Swr，但非线性标准差Snl小于实验室规定的标准差，则认为此非线性在临床可接受。如Sy¦x显著大于Swr，非线性标准差Snl显著大于实验室规定的标准差，则线性不可接受。各浓度点的相对偏倚应小于规定的偏倚标准，尤其是低限与高限浓度。 实验室规定的线性允许偏倚标准：参考WS/T403-2024《临床化学检验常用项目分析质量标准》附录A允许偏倚的要求，或卫健委临检中心推荐的允许总误差相关要求（即分析总误差≤1/2TEA）。
三、实验基本参数
项目名称 |  | 碱性磷酸酶（ALP） |  | 仪器型号 |  | AU5800
项目方法 |  | NNP底物-AMP缓冲液法 |  | 仪器编号 |  | 2025107507
线性验证物质 |  | 系列混合的临床样本 |  | 单位 |  | U/L
试剂 |  | 碱性磷酸酶检测试剂盒 |  | 试剂批号 |  | 4540
校准品 |  | 贝克曼生化多项校准品 |  | 校准品批号 |  | 1126
声称线性范围 |  | 5-1500 |  | 允许总误差(TEA) |  | 18%
线性允许偏倚 |  | 9% |  | 操作人员 |  | 金子铮
验证完成日期 |  | 2025-11-26 |  | 审核人员 |  | 杨静
四、实验数据及处理结果
见下页
五、实验结论
验证的线性范围 |  | 回归方程 |  | 线性评价结论 |  | 非线性程度判断
1.13-1456.27 |  | Y=1X + 0.08 |  | Sy¦x小于Swr，不存在显著非线性，检验程序的线性可接受。 |  | 该非线性在临床可接受
评价结论：
ALP验证的线性范围为1.13-1456.27U/L，接近声明的5-1500U/L，且线性评价通过。
分析仪器 | 贝克曼5800 |  |  |  | 实验室规定的精密度要求（SD/CV%）
分析物 | 碱性磷酸酶（ALP） |  |  |  | 批内CV | 4.5%
单位 | U/L |  |  |  | 实验室内CV | 6%
样本数 | 6 |  |  |  | 线性允许偏倚 | 9%
[5 empty] | 计划重复次数 | 3
1.样本制备
样本号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
低浓度L | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0
高浓度H | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1
2.样本测量结果与直线回归
样本号 | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 均值Y | 理论值X | 线性拟合值
1 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1.1333 | 1.1333 | 1.2079 |  | 0.11547 | 0.013333
2 | 292.3 | 290.8 | 291.5 | 291.5333 | 292.16 | 291.4739 |  | 0.75056 | 0.56333
3 | 583.8 | 583.9 | 583.1 | 583.6 | 583.1867 | 583.6282 |  | 0.43589 | 0.19
4 | 874.1 | 874.7 | 877 | 875.2667 | 874.2133 | 875.4939 |  | 1.5308 | 2.3433
5 | 1163.1 | 1163.7 | 1161.7 | 1162.8333 | 1165.24 | 1163.2568 |  | 1.0263 | 1.0533
6 | 1461 | 1457.9 | 1449.9 | 1456.2667 | 1456.2667 | 1456.8904 |  | 5.7274 | 32.8033
[8 empty] | X | Y
3.线性检验 | [7 empty] | 1.1333 | 1.2 | -0.066667 | 0.0044444 | 2.4537
回归方程 |  | Sy¦x | Swr | F | Sy¦x 自由度 | Swr 自由度 | F查表值 | 292.16 | 292.3 | -0.14 | 0.0196
Y=1X + 0.08 |  | 2.4537 | 2.9801 | 0.67793 | 16 | 12 | 2.5989 | 583.1867 | 583.8 | -0.61333 | 0.37618
[8 empty] | 874.2133 | 874.1 | 0.11333 | 0.012844
统计学 结论 | Sy¦x小于Swr，不存在显著非线性，检验程序的线性可接受。 | [6 empty] | 1165.24 | 1163.1 | 2.14 | 4.5796
[8 empty] | 1456.2667 | 1461 | -4.7333 | 22.4044
[8 empty] | 1.1333 | 1.2 | -0.066667 | 0.0044444
4.非线性程度判断（适用时） | [7 empty] | 292.16 | 290.8 | 1.36 | 1.8496
非线性标准差Snl |  | 非线性变异系数 |  | 判断标准 |  | 统计学结论 |  | 583.1867 | 583.9 | -0.71333 | 0.50884
#NUM! |  | #NUM! |  | 9% |  | 该非线性在临床可接受 |  | 874.2133 | 874.7 | -0.48667 | 0.23684
[8 empty] | 1165.24 | 1163.7 | 1.54 | 2.3716
5.各浓度点偏离判断 | [7 empty] | 1456.2667 | 1457.9 | -1.6333 | 2.6678
样本号 | 均值Y | 理论值X | 拟合值 | 偏倚 | %偏倚 | 是否在允许偏倚内（±9% ） |  | 1.1333 | 1 | 0.13333 | 0.017778
1 | 1.1333 | 1.1333 | 1.2079 | -0.074603 | -6.583% | 是 |  | 292.16 | 291.5 | 0.66 | 0.4356
2 | 291.5333 | 292.16 | 291.4739 | 0.68606 | 0.2348% | 是 |  | 583.1867 | 583.1 | 0.086667 | 0.0075111
3 | 583.6 | 583.1867 | 583.6282 | -0.44156 | -0.07572% | 是 |  | 874.2133 | 877 | -2.7867 | 7.7655
4 | 875.2667 | 874.2133 | 875.4939 | -1.2806 | -0.1465% | 是 |  | 1165.24 | 1161.7 | 3.54 | 12.5316
5 | 1162.8333 | 1165.24 | 1163.2568 | 1.9832 | 0.1702% | 是 |  | 1456.2667 | 1449.9 | 6.3667 | 40.5344
6 | 1456.2667 | 1456.2667 | 1456.8904 | -0.62372 | -0.04283% | 是
6.拟合方程曲线
9.线性验证结论
验证的线性范围为 |  | 1.13-1456.27 |  | U/L
验证的区间接近厂家声明的线性区间5-1500U/L，且线性评价通过。

## 线性范围 (hidden)
线性范围验证报告
一、验证方案： CNAS-GL037:2019《临床化学定量检验程序性能验证指南》6.4； WS/T 408-2012《临床化学设备线性评价指南》； CLSI EP6-A《定量测量方法的线性评价统计方法》。
选取接近厂家声明线性上下限浓度患者血清样本或线性验证物质，按比例稀释，配备成6个浓度样本，每个浓度水平的样本重复测定3次，一天内完成检测。对测定值进行离群值检查，再以测量结果均值为Y值，计算结果为X值，用Excel做一阶、二阶、三阶多项式回归分析，进行线性检验、非线性程度判断、数据精密度检验。
二、要求
1.离群值检查：单个离群值直接剔除，多个离群值需寻找原因并纠正。 2.线性检验：判断非线性系数b2和b3与0之间有无显著性差异。P>0.05，则认为存在线性关系，进行（4）精密度检验；P<0.05，则认为数据存在非线性，进行（3）非线性程度判断。 3.非线性程度判断：以回归标准误Sy.x最小为最适的二阶或三阶多项式模型，计算最优拟合曲线与直线的平均差异值ADL，ADL小于临界值，判定为临床可接受的非线性，即二阶或三阶线性。否则，判定为临床不可接受的非线性。 4.数据精密度检验：符合判断式 且ADL查表临界值不为“P”，表明数据精密度符合进行线性评价的要求。
三、实验基本参数
项目名称 |  | 碱性磷酸酶（ALP） |  | 仪器型号 |  | AU5800
项目方法 |  | NNP底物-AMP缓冲液法 |  | 仪器编号 |  | 2025107507
线性验证物质 |  | 系列混合的临床样本 |  | 单位 |  | U/L
试剂 |  | 碱性磷酸酶检测试剂盒 |  | 试剂批号 |  | 4540
校准品 |  | 贝克曼生化多项校准品 |  | 校准品批号 |  | 1126
声称线性范围 |  | 3-500
允许总误差(TEA) |  | 18% |  | 操作人员 |  | 金子铮
验证完成日期 |  | 2025-11-26 |  | 审核人员 |  | 杨静
四、实验数据及处理结果
见下页
五、实验结论
验证的线性范围 | 离群值 检查 | 最适方程 | ADL | 总不精密度 (σ/c) | 线性评价结论 |  | 数据精密度检验
3-500 | 单个剔除 | 三阶 | #NUM! | #NUM! | #NUM! |  | #NUM!
丙氨酸氨基转移酶（ALT）线性范围验证：
通过
分析仪器 | 贝克曼AU5800 |  |  |  | 厂家声明或行标精密度要求（SD/CV%）
分析物 | 碱性磷酸酶（ALP） |  |  |  | 批内CV | 4.5%
单位 | U/L |  |  |  | 实验室内CV | 6%
样本数 | 6 |  |  |  | 计划重复次数 | 3
1.样本制备
样本号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
低浓度L | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0
高浓度H | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1
2.样本测量结果
|  | 样本号 | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 均值 | 理论值X
|  | 1 | 1.1 | 0.3 | 2.5 | 1.3 | 5
|  | 2 | 94.8 | 93.5 | 92 | 93.4333 | 304
|  | 3 | 194 | 194.1 | 195.1 | 194.4 | 603
|  | 4 | 286.2 | 288.7 | 292.9 | 289.2667 | 902
|  | 5 | 384.4 | 388.6 | 387 | 386.6667 | 1201
|  | 6 | 487.6 | 480.1 | 482.8 | 483.5 | 1500
[9 empty] | X | Y
3.离群值判断 | [8 empty] | 5 | 1.1
|  | 样本号 | 第1次 | 第2次 | 第3次 |  |  |  | 304 | 94.8
|  | 1 | 否 | 否 | 否 |  |  |  | 603 | 194
|  | 2 | 否 | 否 | 否 |  |  |  | 902 | 286.2
|  | 3 | 否 | 否 | 否 |  |  |  | 1201 | 384.4
|  | 4 | 否 | 否 | 否 |  |  |  | 1500 | 487.6
|  | 5 | 否 | 否 | 否 |  |  |  | 5 | 0.3
|  | 6 | 否 | 否 | 否 |  |  |  | 304 | 93.5
|  | 离群值处理：剔除。 | [6 empty] | 603 | 194.1
[9 empty] | 902 | 288.7
4.离群值判断后的测定值 | [8 empty] | 1201 | 388.6
样本号 | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 理论值X | 实测值Y | 一阶拟合值 | 二阶拟合值 | 三阶拟合值 | 1500 | 480.1
1 | 1.1 | 0.3 | 2.5 | 5 | 1.3 | -0.50338 | 0.34394 | 0.77577 | 5 | 2.5
2 | 94.8 | 93.5 | 92 | 304 | 93.4333 | 96.1956 | 95.9908 | 95.3824 | 304 | 92
3 | 194 | 194.1 | 195.1 | 603 | 194.4 | 192.8946 | 192.1602 | 191.8462 | 603 | 195.1
4 | 286.2 | 288.7 | 292.9 | 902 | 289.2667 | 289.5936 | 288.8522 | 289.2644 | 1201 | 387
5 | 384.4 | 388.6 | 387 | 1201 | 386.6667 | 386.2926 | 386.0666 | 386.734 | 1500 | 482.8
6 | 487.6 | 480.1 | 482.8 | 1500 | 483.5 | 482.9916 | 483.8036 | 483.3521 | 有离群值
5.拟合方程参数
回归方程 | 系数符号 | 系数值 | 系数SE | t-检验 | 自由度 | 回归标准误差Sy.x | P值 | 判断结论
一阶方程 (y=b1X+b0) | b0 | -2.1204 | 1.0759 | -1.9709 |  |  |  | #NUM!
| b1 | 0.32341 | 0.0011825 | 273.4946 | 16 | 2.5554
二阶方程 (y=b2X2+b1X+b0) | b0 | -1.2511 | 1.3556 | -0.92285
| b1 | 0.31899 | 0.0043798 | 72.831
| b2 | 2.9223e-06 | 2.7879e-06 | 1.0482 | 15 | 2.547 | 0.31113
三阶方程 (y=b3X3+b2X2+b1X+b0) | b0 | -0.78533 | 1.492 | -0.52636
| b1 | 0.31214 | 0.0096442 | 32.3659
| b2 | 1.5522e-05 | 1.6015e-05 | 0.96916 |  |  | 0.34891 | #NUM!
| b3 | -5.6297e-09 | 7.0439e-09 | -0.79922 | 14 | 2.5805 | #NUM!
6.拟合方程曲线
7.非线性程度判断（非一阶线性方程时适用）
理论值X | 实测值Y | 一阶拟合值 | #NUM! | 线性偏倚（%） | 是否在规定范围内 | 结果判断 |  |  |  | DLi^2 | 总测定均值(c)
5 | 1.3 | -0.50338 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 最优拟合方程阶数 |  | #NUM! |  | #NUM! | 241.4278
304 | 93.4333 | 96.1956 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 总误差(σ) |  | #NUM! |  | #NUM!
603 | 194.4 | 192.8946 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 总不精密度(σ/c) |  | #NUM! |  | #NUM!
902 | 289.2667 | 289.5936 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | ADL%总计算值 |  | #NUM! |  | #NUM!
1201 | 386.6667 | 386.2926 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | ADL%临界值 |  | #NUM! |  | #NUM!
1500 | 483.5 | 482.9916 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! |  |  |  | #NUM!
8.数据精密度检验
最优拟合方程阶数 | 总不精密度(σ/c) | L*R | 常数C | PctBnd | 判断值 | ADL查表临界值不为“P” | 判断结论
#NUM! | #NUM! | 18 | #NUM! | 5% | #NUM! | #NUM! | #NUM!
9.线性验证结论
#NUM!
线性范围验证: |  | 通过
验证的线性范围为 |  | 3-500 |  | U/L

## 可报告范围 (hidden)
可报告范围验证报告
一、验证方案： CNAS-GL037:2019《临床化学定量检验程序性能验证指南》6.5。
低值样本：将待测样本（含被分析物）用混合人血清（含被分析物浓度水平较低）或生理盐水进行稀释，产生接近于方法测量区间低限（定量下限） 浓度水平的样本，制备3个浓度水平，浓度间隔应小于测量区间低限的20%。每个水平样本重复测定3次，一次运行完成。 高值样本：选择1个高浓度样本，浓度在线性范围的上1/3以及高限以上，使用混合血清或生理盐水对高值待测样本进行稀释。稀释为至少3个浓度水平，使其在线性范围内，并记录稀释倍数。稀释倍数为方法性能表明的最大稀释倍数并适当增加或减少稀释比例。每个水平样本重复测定3次，一次运行完成。 分别计算每个低值样本的均值、SD、CV值。对高值样本稀释倍数的还原浓度和相对偏差。
二、要求
1.可报告低限：以允许总误差TEA为可接受界值，从低值样本结果中选取总误差≤TEa的最低浓度作为可报告范围低限。 2.可报告高限：选取相对偏差≤1/2 TEa时的最大稀释倍数为方法推荐的最大稀释倍数，线性范围的高限与最大稀释倍数的乘积为该方法可报告范围的高限。
三、实验基本参数
项目名称 |  | 碱性磷酸酶（ALP） |  | 仪器型号 |  | AU5800
项目方法 |  | NNP底物-AMP缓冲液法 |  | 仪器编号 |  | 2025107507
单位 |  | U/L
试剂 |  | 碱性磷酸酶检测试剂盒 |  | 试剂批号 |  | 4540
校准品 |  | 贝克曼生化多项校准品 |  | 校准品批号 |  | 1126
验证的线性范围 |  | 5-1500 |  | 声明最大稀释倍数 |  | /
允许总误差(TEA) |  | 18% |  | 操作人员 |  | 金子铮
低限允许总误差 |  | 18% |  | 审核人员 |  | 杨静
高限允许偏倚 |  | 9% |  | 验证完成日期 |  | 2025-11-27
四、实验数据及处理结果
见下页
五、实验结论
可报告低限 |  | 最大可稀释倍数 |  | 可报告高限
5 |  | 1 |  | 1500
最大稀释可达1倍，与厂家声明一致。综合线性范围、最大稀释度、医学决定水平等，
丙氨酸氨基转移酶（ALT）可报告范围可设定为：
5 | ～ | 1500 | U/L
丙氨酸氨基转移酶（ALT） 可报告低限
分析仪器 | 贝克曼AU5800 |  | 临床样本 | 3 |  | 实验室规定的精密度要求（SD/CV%）
分析物 | 碱性磷酸酶（ALP） |  | TEA | 18% |  | 批内CV | 4.5%
单位 | U/L |  | 验证的线性范围下限 | 5 |  | 实验室内CV | 6%
稀释样本 | 3 |  | 计划重复次数 | 3 |  | 低限允许总误差 | 18%
1.低值样本制备
|  | 样本号 | 原浓度 | 稀释倍数 | 制成浓度
|  | 1 | 33.9 | 2 | 16.95
|  | 2 | 31.05 | 2 | 15.525
|  | 3 | 30.47 | 2 | 15.235
2.样本测量结果
|  | 样本号 | 1 | 2 | 3
|  | 第1次 | 15.49 | 15.63 | 15.89
|  | 第2次 | 13.59 | 13.76 | 15.63
|  | 第3次 | 15.63 | 14.98 | 15.2
|  | 均值 | 14.9033 | 14.79 | 15.5733
|  | 理论浓度 | 16.95 | 15.525 | 15.235
|  | SD | 1.1395 | 0.94937 | 0.34847
|  | CV | 7.646% | 6.419% | 2.238%
|  | 相对偏倚 | 12.07% | 4.734% | 2.221%
|  | 总误差 | 24.69% | 15.33% | 5.913%
|  | 允许 总误差 | 18%
|  | 结果判断 | 不满足 | 满足 | 满足
|  | 可报告低限为 |  | 5 | U/L
丙氨酸氨基转移酶（ALT） 可报告高限
分析仪器 | 贝克曼AU5800 |  | 临床样本 | 1 |  | 实验室规定的精密度要求（SD/CV%）
分析物 | 碱性磷酸酶（ALP） |  | TEA | 18% |  | 批内CV | 4.5%
单位 | U/L |  | 验证的线性范围上限 | 1500 |  | 实验室内CV | 6%
稀释样本 | 4 |  | 计划重复次数 | 3 |  | 高限允许偏倚 | 9%
1.高值样本制备
样本号 | 原浓度 | 稀释倍数 | 制成浓度 | 原浓度要求 |  | 制成浓度要求
1 | 119.18 | 1 | 119.18 | ≥1500 |  | 5-1500
2 |  | 2 | 59.59
2.样本测量结果
样本号 | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 均值 | 还原均值 | 理论值 | 相对偏差
1 | 119.03 | 118.45 | 117 | 118.16 | 118.16 | 119.18 | 0.8558%
2 | 47.95 | 48.21 | 49.95 | 48.7033 | 97.4067 |  | 18.27%
3.可报告高限判断
样本号 | 稀释 倍数 | 允许偏倚 | 结果判断 | 最高稀释倍数 |  | 可报告高限
1 | 1 | 9% | 符合 | 1 |  | 1500
2 | 2 |  | 不符合

## 可报告范围验证
可报告范围验证报告
一、验证方案： CNAS-GL037:2019《临床化学定量检验程序性能验证指南》6.5。
低值样本：将待测样本（含被分析物）用混合人血清（含被分析物浓度水平较低）或生理盐水进行稀释，产生接近于方法测量区间低限（定量下限） 浓度水平的样本，制备3个浓度水平，浓度间隔应小于测量区间低限的20%。每个水平样本重复测定3次，一次运行完成。 高值样本：选择1个高浓度样本，浓度在线性范围的上1/3以及高限以上，使用混合血清或生理盐水对高值待测样本进行稀释。稀释为至少3个浓度水平，使其在线性范围内，并记录稀释倍数。稀释倍数为方法性能表明的最大稀释倍数并适当增加或减少稀释比例。每个水平样本重复测定3次，一次运行完成。 分别计算每个低值样本的均值、SD、CV值。对高值样本稀释倍数的还原浓度和相对偏差。
二、要求
1.可报告低限：以允许总误差TEA为可接受界值，从低值样本结果中选取总误差≤TEa的最低浓度作为可报告范围低限。 2.可报告高限：选取相对偏差≤1/2 TEa时的最大稀释倍数为方法推荐的最大稀释倍数，线性范围的高限与最大稀释倍数的乘积为该方法可报告范围的高限。
三、实验基本参数
项目名称 |  | 碱性磷酸酶（ALP） |  | 仪器型号 |  | AU5800
项目方法 |  | NNP底物-AMP缓冲液法 |  | 仪器编号 |  | 2025107507
单位 |  | U/L
试剂 |  | 碱性磷酸酶检测试剂盒 |  | 试剂批号 |  | 4540
校准品 |  | 贝克曼生化多项校准品 |  | 校准品批号 |  | 1126
验证的线性范围 |  | 1.13-1456.27 |  | 最大稀释倍数 |  | 10
允许总误差(TEA) |  | 18% |  | 操作人员 |  | 金子铮
低限允许总误差 |  | 18% |  | 审核人员 |  | 杨静
高限允许偏倚 |  | 9% |  | 验证完成日期 |  | 2025-11-27
四、实验数据及处理结果
见下页
五、实验结论
可报告低限 |  | 最大可稀释倍数 |  | 可报告高限
5 |  | 10 |  | 15000
最大稀释可达10倍，与厂家声明一致。综合线性范围、最大稀释度、医学决定水平等，
丙氨酸氨基转移酶（ALT）可报告范围可设定为：
5 | ～ | 15000 | U/L
碱性磷酸酶（ALP） 可报告低限
分析仪器 | 贝克曼AU5800 |  | 临床样本 | 3 |  | 实验室规定的精密度要求（SD/CV%）
分析物 | 碱性磷酸酶（ALP） |  | TEA | 18% |  | 批内CV | 4.5%
单位 | U/L |  | 验证的线性范围下限 | 5 |  | 实验室内CV | 6%
稀释样本 | 3 |  | 计划重复次数 | 3 |  | 低限允许总误差 | 18%
1.低值样本制备
|  | 样本号 | 原浓度 | 稀释倍数 | 制成浓度
|  | 1 | 45.5 | 10 | 4.55
|  | 2 | 51.4 | 10 | 5.14
|  | 3 | 50.4 | 10 | 5.04
2.样本测量结果
|  | 样本号 | 1 | 2 | 3
|  | 第1次 | 4.5 | 4.8 | 4.9
|  | 第2次 | 4.6 | 5.1 | 4.8
|  | 第3次 | 4.8 | 4.9 | 5
|  | 均值 | 4.6333 | 4.9333 | 4.9
|  | 理论浓度 | 4.55 | 5.14 | 5.04
|  | SD | 0.15275 | 0.15275 | 0.1
|  | CV | 3.297% | 3.096% | 2.041%
|  | 相对偏倚 | 1.832% | 4.021% | 2.778%
|  | 总误差 | 7.271% | 9.13% | 6.145%
|  | 允许 总误差 | 18%
|  | 结果判断 | 满足 | 满足 | 满足
|  | 可报告低限为 |  | 5 | U/L
碱性磷酸酶（ALP） 可报告高限
分析仪器 | 贝克曼AU5800 |  | 临床样本 | 1 |  | 实验室规定的精密度要求（SD/CV%）
分析物 | 碱性磷酸酶（ALP） |  | TEA | 18% |  | 批内CV | 4.5%
单位 | U/L |  | 验证的线性范围上限 | 1500 |  | 实验室内CV | 6%
稀释样本 | 4 |  | 计划重复次数 | 3 |  | 高限允许偏倚 | 9%
1.高值样本制备
样本号 | 原浓度 | 稀释倍数 | 制成浓度 | 原浓度要求 |  | 制成浓度要求
1 | 1243.8 | 1 | 1243.8 | ≥2/3高限 |  | 1.13-1456.27
2 |  | 3 | 414.6
3 |  | 5 | 248.76
4 |  | 10 | 124.38
2.样本测量结果
样本号 | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 均值 | 还原均值 | 理论值 | 相对偏差
1 | 1219.7 | 1233.4 | 1234.5 | 1229.2 | 1229.2 | 1243.8 | 1.174%
2 | 409.8 | 412.3 | 411.5 | 411.2 | 1233.6 |  | 0.8201%
3 | 245.3 | 246.1 | 241.5 | 244.3 | 1221.5 |  | 1.793%
4 | 119.3 | 120.1 | 122.4 | 120.6 | 1206 |  | 3.039%
3.可报告高限判断
样本号 | 稀释 倍数 | 允许偏倚 | 结果判断 | 最高稀释倍数 |  | 可报告高限
1 | 1 | 9% | 符合 | 10 |  | 15000
2 | 3 |  | 符合
3 | 5 |  | 符合
4 | 10 |  | 符合

## 参考区间
参考区间验证报告
一、验证方案： WS/T 402-2012《临床实验室检验项目参考区间的制定》
选择男女各20份表观正常人标本，检测1次，对结果进行统计并对参考区间进行验证。
二、要求
若每组20份标本的检测结果经离群值判断处理后，均在参考区间内或不多于2个标本超出，则验证通过。否则，进行参考区间确立实验。
三、实验基本参数
项目名称 |  | 碱性磷酸酶（ALP） |  | 仪器型号 |  | AU5800
项目方法 |  | NNP底物-AMP缓冲液法 |  | 仪器编号 |  | 2025107507
样本选取 |  | 正常人群样本 |  | 单位 |  | U/L
试剂 |  | 碱性磷酸酶检测试剂盒 |  | 试剂批号 |  | 4540
校准品 |  | 贝克曼生化多项校准品 |  | 校准品批号 |  | 1126
参考区间 |  | 男：45-125 U/L、女（20-49岁）：35-100、女（50-79岁）：50-135 |  | 操作人员 |  | 金子铮
验证完成日期 |  | 2025-11-27 |  | 审核人员 |  | 杨静
四、实验数据及处理结果
样本号 | 性别 | 结果 | 是否在范围内 | 样本号 | 性别 | 结果 | 是否在范围内
1 | 男 | 54.5 | 是 | 11 | 男 | 97.7 | 是
2 | 男 | 70.3 | 是 | 12 | 男 | 45.4 | 是
3 | 男 | 58.9 | 是 | 13 | 男 | 56.5 | 是
4 | 男 | 53.8 | 是 | 14 | 男 | 87.1 | 是
5 | 男 | 51.3 | 是 | 15 | 男 | 52.5 | 是
6 | 男 | 51 | 是 | 16 | 男 | 82.9 | 是
7 | 男 | 56.4 | 是 | 17 | 男 | 61.6 | 是
8 | 男 | 64.7 | 是 | 18 | 男 | 53.2 | 是
9 | 男 | 49.8 | 是 | 19 | 男 | 73.6 | 是
10 | 男 | 56.7 | 是 | 20 | 男 | 79.8 | 是
样本号 | 性别 | 结果 | 是否在范围内 | 样本号 | 性别 | 结果 | 是否在范围内
1 | 女（20-49岁） | 52.5 | 是 | 11 | 女（20-49岁） | 65.2 | 是
2 | 女（20-49岁） | 68.5 | 是 | 12 | 女（20-49岁） | 79.7 | 否
3 | 女（20-49岁） | 54.7 | 是 | 13 | 女（20-49岁） | 54.5 | 是
4 | 女（20-49岁） | 51.7 | 是 | 14 | 女（20-49岁） | 66.5 | 是
5 | 女（20-49岁） | 83.2 | 是 | 15 | 女（20-49岁） | 93.9 | 是
6 | 女（20-49岁） | 69.1 | 是 | 16 | 女（20-49岁） | 81 | 是
7 | 女（20-49岁） | 91.3 | 是 | 17 | 女（20-49岁） | 86 | 是
8 | 女（20-49岁） | 58.1 | 是 | 18 | 女（20-49岁） | 60 | 是
9 | 女（20-49岁） | 64.6 | 是 | 19 | 女（20-49岁） | 51.7 | 是
10 | 女（20-49岁） | 62.9 | 是 | 20 | 女（20-49岁） | 74.8 | 是
样本号 | 性别 | 结果 | 是否在范围内 | 样本号 | 性别 | 结果 | 是否在范围内
1 | 女（50-79岁） | 51.7 | 是 | 11 | 女（50-79岁） | 51.7 | 是
2 | 女（50-79岁） | 46 | 是 | 12 | 女（50-79岁） | 76.7 | 是
3 | 女（50-79岁） | 45.6 | 是 | 13 | 女（50-79岁） | 90.9 | 是
4 | 女（50-79岁） | 85.7 | 是 | 14 | 女（50-79岁） | 118.2 | 是
5 | 女（50-79岁） | 47 | 是 | 15 | 女（50-79岁） | 121.3 | 是
6 | 女（50-79岁） | 41.9 | 是 | 16 | 女（50-79岁） | 96.3 | 是
7 | 女（50-79岁） | 50.5 | 是 | 17 | 女（50-79岁） | 116.5 | 是
8 | 女（50-79岁） | 60.4 | 是 | 18 | 女（50-79岁） | 55.9 | 是
9 | 女（50-79岁） | 35.7 | 是 | 19 | 女（50-79岁） | 87.3 | 是
10 | 女（50-79岁） | 40.1 | 是 | 20 | 女（50-79岁） | 121.9 | 是
每组在参考区间内或不多于2个标本超出，验证通过
五、验证结论：
ALP参考区间验证通过，参考区间为： |  |  |  | 男：45-125 U/L、女（20-49岁）：35-100、女（50-79岁）：50-135

## 分析特异性
分析特异性验证报告
一、验证方案： CNAS-GL037:2019《临床化学定量检验程序性能验证指南》6.4； WS/T 416-2013《干扰试验指南》。
选取1个基础样本，考虑参考医学决定水平或参考区间限值，或参考《干扰实验指南》附录B中建议的实验浓度。干扰物原液中的浓度应高于厂家声明20倍，按照干扰物低浓度样本（基础样本950ul+溶剂（生理盐水等）50ul）、干扰物高浓度样本样本（基础样本950ul+干扰物原液50ul）配制，将二者按不同比例混合，配置5个干扰物水平的样本。重复检测3次，记录数据，计算相对偏倚。
二、要求
加入干扰物后相对偏倚≤允许偏倚，认为此干扰物浓度无明显干扰。 允许偏倚标准：参考说明书检验方法局限性的要求。
三、实验基本参数
项目名称 |  | 碱性磷酸酶（ALP） |  | 仪器型号 |  | AU5800
项目方法 |  | NNP底物-AMP缓冲液法 |  | 仪器编号 |  | 2025107507
单位 |  | U/L |  | 样本来源 |  | 临床标本
试剂 |  | 碱性磷酸酶检测试剂盒 |  | 试剂批号 |  | 4540
校准品 |  | 贝克曼生化多项校准品 |  | 校准品批号 |  | 1126
试剂厂商声明的分析特异性： |  |  |  | 胆红素 | ≤ | 479 | umol/L
|  |  |  | 甘油三酯 | ≤ | 11.3 | mmol/L
允许总误差(TEA) |  | 18% |  | 血红蛋白 | ≤ | 4.5 | g/L
允许偏倚 |  | 见说明书 |  | 操作人员 |  | 金子铮
验证完成日期 |  | 2025-11-27 |  | 审核人员 |  | 杨静
四、实验数据及处理结果
见下页
五、实验结论
干扰物质 | 胆红素 |  | 甘油三酯 |  | 血红蛋白
抗干扰浓度 | 1000umol/L |  | 15.315mmol/L |  | 7.5g/L
碱性磷酸酶（ALP）分析特异性验证：
碱性磷酸酶（ALP）对胆红素、甘油三酯、血红蛋白的抗干扰能力符合要求。
胆红素≤1000umol/L，甘油三酯≤15.315mmol/L，血红蛋白≤7.5g/L无明显干扰。
分析仪器 | 贝克曼AU5800 |  | 临床样本 | 1 | 实验室规定的精密度要求（SD/CV%）
分析物 | 碱性磷酸酶（ALP） |  | 系列样品 | 6 |  | 批内CV | 4.5%
单位 | U/L |  | 需验证的干扰物数量 | 3 |  | 实验室内CV | 6%
TEA | 18% |  | 计划重复次数 | 3 |  | 允许偏倚 | 见说明书
1.干扰物高浓度与低浓度样本制备
样本号 | 基础样品用量 |  | 干扰物原液用量 |  | 溶剂用量
干扰物低浓度样本 | 950ul |  | 0 |  | 50ul
干扰物高浓度样本 | 950ul |  | 50ul |  | 0
本底浓度检测 |  | 胆红素 | 甘油三酯 | 血红蛋白
干扰物低浓度样本 |  | 10.2 | 1.26 | 0
2.干扰物不同浓度系列样品制备
系列样品号 | 干扰物高浓度 样本用量mL |  | 干扰物低浓度 样本用量mL |  | 胆红素浓度 | 甘油三酯浓度 | 血红蛋白浓度
1 | 0 |  | 1 |  | 10.2 | 1.26 | 0
2 | 0.25 |  | 0.75 |  | 257.65 | 5.945 | 1.875
3 | 0.5 |  | 0.5 |  | 505.1 | 10.63 | 3.75
4 | 0.75 |  | 0.25 |  | 752.55 | 15.315 | 5.625
5 | 1 |  | 0 |  | 1000 | 20 | 7.5
3.样本测定
胆红素 | 原液浓度 | 20000 |  | 高浓度样本浓度 | 1000 | umol/L
系列样品号 | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 均值 | 干扰物 浓度 | 相对偏倚 | 判断
1 | 322.4 | 317.8 | 316.8 | 319 | 10.2 | 0% | 符合
2 | 325.5 | 320.5 | 316 | 320.6667 | 257.65 | 0.5225% | 符合
3 | 323.2 | 323.2 | 316.2 | 320.8667 | 505.1 | 0.5852% | 符合
4 | 322.5 | 324.8 | 326.8 | 324.7 | 752.55 | 1.787% | 符合
5 | 324.6 | 327.3 | 322.4 | 324.7667 | 1000 | 1.808% | 符合
甘油三酯 | 原液浓度 | 400 |  | 高浓度样本浓度 | 20 | mmol/L
系列样品号 | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 均值 | 干扰物 浓度 | 相对偏倚 | 判断
1 | 123.1 | 123.7 | 122.5 | 123.1 | 1.26 | 0% | 符合
2 | 121.7 | 121.2 | 121 | 121.3 | 5.945 | -1.462% | 符合
3 | 120.8 | 120.3 | 120.3 | 120.4667 | 10.63 | -2.139% | 符合
4 | 122.5 | 121.6 | 119.7 | 121.2667 | 15.315 | -1.489% | 符合
5 | 117.6 | 117.3 | 116.3 | 117.0667 | 20 | -4.901% | 不符合
血红蛋白 | 原液浓度 | 150 |  | 高浓度样本浓度 | 7.5 | g/L
系列样品号 | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 均值 | 干扰物 浓度 | 相对偏倚 | 判断
1 | 321.9 | 319 | 327.4 | 322.7667 | 0 | 0% | 符合
2 | 321.6 | 315.4 | 318.8 | 318.6 | 1.875 | -1.291% | 符合
3 | 317.2 | 312.1 | 311.8 | 313.7 | 3.75 | -2.809% | 符合
4 | 311.8 | 307.8 | 305.5 | 308.3667 | 5.625 | -4.461% | 符合
5 | 310.1 | 303.8 | 303.6 | 305.8333 | 7.5 | -5.246% | 符合
4.结论
分析特异性验证验证：
碱性磷酸酶（ALP）对胆红素、甘油三酯、血红蛋白的抗干扰能力符合要求。
胆红素≤1000umol/L，甘油三酯≤15.315mmol/L，血红蛋白≤7.5g/L无明显干扰。

## 原始数据 (hidden)
定量项目性能验证原始结果记录表
项目名称 | 碱性磷酸酶（ALP） |  | 报告单位 |  | U/L
试剂品牌 | 贝克曼库尔特 |  | 项目方法 |  | NNP底物-AMP缓冲液法
仪器型号 | AU5800 |  | 仪器编号 |  | 2025107507
声称线性范围 | 5-1500 |  | 稀释倍数 |  | /
验证日期 | 2025年11月24日-2025年11月28日 |  | 允许总误差(TEA） |  | 18%
类别 | 名称 |  | 品牌 | 批号 | 失效日期
试剂 | 碱性磷酸酶检测试剂盒 |  | 贝克曼库尔特 | 4540 | 2027.1.1
校准品 | 贝克曼生化多项校准品 |  | 贝克曼库尔特 | 1126 | 2027.5.1
质控品 | 金斯尔定值多项质控品 |  | 贝克曼库尔特 | 23-1008 | 2026.10.7
操作者 | 肖明轩 |  | 审核者
质控 | 水平1 | 水平2
靶值 | 172 | 336
检测结果 | 166.6 | 329.6
一、精密度验证
水平1 | 第1次 | 第2次 | 第3次 |  | 精密度验证物质：
第1天 | 166.6 | 165.6 | 166.4 |  | 金斯尔定值多项质控品
第2天 | 164.2 | 164.3 | 163.5
第3天 | 166.1 | 166.7 | 165.2
第4天 | 161.3 | 162.2 | 161.5
第5天 | 177.6 | 174.5 | 176.6
水平2 | 第1次 | 第2次 | 第3次
第1天 | 329.6 | 327.2 | 326.7
第2天 | 324.5 | 327.6 | 323.1
第3天 | 338.1 | 330.1 | 336.8
第4天 | 320.7 | 318.9 | 321.9
第5天 | 315.9 | 316.1 | 313.7
二、正确度验证
水平1
| 第1次 | 第2次
第1天 | 62.5 | 62.3 |  |  | 正确度验证物质：
第2天 | 63.4 | 60.4 |  |  | 1125批号校准品
第3天 | 62.8 | 61.6
第4天 | 62.1 | 62.1
第5天 | 63.6 | 60.6
标称浓度和标准不确定度
水平1： | 184 | 47
水平2:
三、线性范围
稀释方案
样本号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
配比 | 1L | 0.8L+0.2H | 0.6L+0.4H | 0.4L+0.6H | 0.2L+0.8H | 1H
低浓度L | 500ul | 400ul | 300ul | 200ul | 100ul | 0ul
高浓度H | 0ul | 100ul | 200ul | 300ul | 400ul | 500ul
结果记录
样本号 | 第1次 | 第2次 | 第3次
1 | 1.2 | 1.2 | 1
2 | 292.3 | 290.8 | 291.5
3 | 583.8 | 583.9 | 583.1
4 | 874.1 | 874.7 | 877
5 | 1163.1 | 1163.7 | 1161.7
6 | 1461 | 1457.9 | 1449.9
四、可报告范围
验证的线性范围： | 1.13-1456.27 | U/L
低值样本制备（寻找低值样本3个，稀释，制成浓度趋于下限，不超过20%）
样本号 | 原浓度 | 稀释倍数 | 制成浓度
1
2
3
样本号 | 1 | 2 | 3
第1次
第2次
第3次
第4次
第5次
高值样本制备（选择1个浓度高于2/3高限的样本，稀释为3个以上样本，稀释后样本浓度在线性范围内）
样本号 | 原浓度 | 稀释倍数 | 制成浓度 | 原浓度要求 | 制成浓度要求
1 |  | 1 |  | ≥2/3高限 | 线性范围内
2 |  | 3
3 |  | 5
4 |  | 10
样本号 | 第1次 | 第2次 | 第3次
1
2
3
4
五、分析特异性验证
干扰物高浓度与低浓度样本制备
样本号 | 基础样品用量 |  | 干扰物原液用量 |  | 溶剂用量
干扰物低浓度样本 | 950ul |  | 50ul |  | 0
干扰物高浓度样本 | 950ul |  | 0 |  | 50ul
本底浓度检测 |  | 胆红素 | 甘油三酯 | 血红蛋白
干扰物低浓度样本
干扰物不同浓度系列样品制备
系列样品号 | 干扰物高浓度 样本用量mL |  | 干扰物低浓度 样本用量mL |  | 原液浓度需为声明20倍以上
1 | 0 |  | 1
2 | 0.25 |  | 0.75
3 | 0.5 |  | 0.5
4 | 0.75 |  | 0.25
5 | 1 |  | 0
胆红素 | 原液浓度 |  |  | 高浓度样本浓度 |  | umol/L
系列样品号 | 第1次 | 第2次 | 第3次
1
2
3
4
5
甘油三酯 | 原液浓度 |  |  | 高浓度样本浓度 |  | mmol/L
系列样品号 | 第1次 | 第2次 | 第3次
1
2
3
4
5
血红蛋白 | 原液浓度 |  |  | 高浓度样本浓度 |  | g/L
系列样品号 | 第1次 | 第2次 | 第3次
1
2
3
4
5