定量室内比对报告（生化分析仪）

民航总医院检验科　　　　生化免疫组　　　　比对日期：2026-06-09

比对方案

1.样本：5个不同浓度水平的室间质评样本。

2.仪器：贝克曼AU5821 B、贝克曼AU5821 A、贝克曼AU5800急诊。

3.试验内容：将5份样本分别在3台仪器上测定共有项目。

4.项目：TBiL、DBiL、Alb、TP、P、GlU、Ca、Fe、GGT、LDH、UIBC、CHE、HDL、HCY、CysC、TBA、TG、CK、Mg、LDL、LPS、PA、CO2、AMY、AST、ALT、TC、UREA、UA、ALP、Cr、K、Na、CL，共34项。

5.评价标准：允许偏倚参照行标/国家临检中心EQA评价准则，本实验室以贝克曼AU5821 B结果为参照，绝对偏倚绝对值应小于允许偏倚。是否可接受用Y/N表示。各项目成绩>80%代表比对可接受。

结果分析

各仪器上述所有项目均比对合格。

处理方案（如不合格）

无

定量室内比对结果记录分析表（生化分析仪）

表格编号 BG-SM-CZ-025　　民航总医院检验科生化免疫组　　生效日期：2026.01.01

水平1

| 项目 | 参照值（靶机） | 允许偏倚% | 贝克曼AU5821 A | 偏倚% | 是否允许 | 贝克曼AU5800急诊 | 偏倚% | 是否允许 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TBiL | 465.4（贝克曼AU5821 B） | 5 | 456.9 | -1.83% | Y | 451.6 | -2.97% | Y |
| DBiL | 233（贝克曼AU5821 B） | 6.7 | 238.1 | 2.19% | Y | 223.8 | -3.95% | Y |
| Alb | 30.4（贝克曼AU5821 B） | 5 | 31 | 0.6% | Y | 30.2 | -0.2% | Y |
| TP | 58.8（贝克曼AU5821 B） | 2 | 57.7 | -1.87% | Y | 58 | -1.36% | Y |
| P | 1.26（贝克曼AU5821 B） | 3 | 1.23 | -2.38% | Y | 1.25 | -0.79% | Y |
| GlU | 9.77（贝克曼AU5821 B） | 2 | 9.58 | -1.94% | Y | 9.67 | -1.02% | Y |
| Ca | 2.24（贝克曼AU5821 B） | 2 | 2.21 | -1.34% | Y | 2.25 | 0.45% | Y |
| Fe | 22（贝克曼AU5821 B） | 4.5 | 21.8 | -0.91% | Y | 22.7 | 3.18% | Y |
| GGT | 149.8（贝克曼AU5821 B） | 5.5 | 151.1 | 0.87% | Y | 146 | -2.54% | Y |
| LDH | 144（贝克曼AU5821 B） | 4 | 145 | 0.69% | Y | 146 | 1.39% | Y |
| UIBC | 20.5（贝克曼AU5821 B） | 10 | 22.1 | 7.8% | Y | 22.5 | 9.76% | Y |
| CHE | 0.72（贝克曼AU5821 B） | 8 | 0.72 | 0.0% | Y | 0.69 | -4.17% | Y |
| HDL | 1.44（贝克曼AU5821 B） | 8 | 1.41 | -2.08% | Y | 1.46 | 1.39% | Y |
| HCY | 9.5（贝克曼AU5821 B） | 10 | 8.9 | -6.32% | Y | 9.67 | 1.79% | Y |
| CysC | 5.79（贝克曼AU5821 B） | 8 | 5.87 | 1.38% | Y | 6.23 | 7.6% | Y |
| TBA | 173.9（贝克曼AU5821 B） | 10 | 168.3 | -3.22% | Y | 171.4 | -1.44% | Y |
| TG | 2.62（贝克曼AU5821 B） | 5 | 2.49 | -4.96% | Y | 2.49 | -4.96% | Y |
| CK | 67.3（贝克曼AU5821 B） | 5.5 | 67.5 | 0.3% | Y | 70 | 4.01% | Y |
| Mg | 0.96（贝克曼AU5821 B） | 5.5 | 0.91 | -5.21% | Y | 0.92 | -4.17% | Y |
| LDL | 5.26（贝克曼AU5821 B） | 8 | 5.22 | -0.76% | Y | 5.26 | 0.0% | Y |
| LPS | 6.9（贝克曼AU5821 B） | 10 | 7.2 | 4.35% | Y | 7.1 | 2.9% | Y |
| PA | 26.3（贝克曼AU5821 B） | 10 | 30.4 | 15.59% | N | 30.7 | 16.73% | N |
| CO2 | 9.4（贝克曼AU5821 B） | 3 | 9.9 | 5.32% | N | 8.6 | -8.51% | N |
| AMY | 740.3（贝克曼AU5821 B） | 7.5 | 746.6 | 0.85% | Y | 758 | 2.39% | Y |
| AST | 872.7（贝克曼AU5821 B） | 5 | 882.6 | 1.13% | Y | 911 | 4.39% | Y |
| ALT | 406.6（贝克曼AU5821 B） | 5 | 411.1 | 1.11% | Y | 414 | 1.82% | Y |
| TC | 8.17（贝克曼AU5821 B） | 4 | 8.37 | 2.45% | Y | 8.21 | 0.49% | Y |
| UREA | 39.13（贝克曼AU5821 B） | 3 | 39 | -0.33% | Y | 38.98 | -0.38% | Y |
| UA | 829.2（贝克曼AU5821 B） | 4.5 | 820.2 | -1.09% | Y | 854 | 2.99% | Y |
| ALP | 247（贝克曼AU5821 B） | 10 | 258.7 | 4.74% | Y | 224 | -9.31% | Y |
| Cr | 460.3（贝克曼AU5821 B） | 5.5 | 471.7 | 2.48% | Y | 443.2 | -3.71% | Y |
| K | 6.38（贝克曼AU5821 B） | 2 | 6.35 | -0.47% | Y | 6.37 | -0.16% | Y |
| Na | 149.4（贝克曼AU5821 B） | 1.5 | 148.6 | -0.54% | Y | 149.8 | 0.27% | Y |
| CL | 116（贝克曼AU5821 B） | 1.5 | 115.9 | -0.09% | Y | 117.5 | 1.29% | Y |

水平2

| 项目 | 参照值（靶机） | 允许偏倚% | 贝克曼AU5821 A | 偏倚% | 是否允许 | 贝克曼AU5800急诊 | 偏倚% | 是否允许 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TBiL | 34.2（贝克曼AU5821 B） | 5 | 33.3 | -2.63% | Y | 33.8 | -1.17% | Y |
| DBiL | 12.5（贝克曼AU5821 B） | 6.7 | 12.6 | 0.8% | Y | 12 | -4.0% | Y |
| Alb | 38.5（贝克曼AU5821 B） | 2 | 39 | 1.3% | Y | 39.2 | 1.82% | Y |
| TP | 68.7（贝克曼AU5821 B） | 2 | 67.9 | -1.16% | Y | 67.5 | -1.75% | Y |
| P | 2.38（贝克曼AU5821 B） | 3 | 2.31 | -2.94% | Y | 2.35 | -1.26% | Y |
| GlU | 13.37（贝克曼AU5821 B） | 2 | 13.24 | -0.97% | Y | 13.39 | 0.15% | Y |
| Ca | 2.05（贝克曼AU5821 B） | 2 | 2.03 | -0.98% | Y | 2.08 | 1.46% | Y |
| Fe | 4.2（贝克曼AU5821 B） | 4.5 | 4.2 | 0.0% | Y | 4.3 | 2.38% | Y |
| GGT | 738.6（贝克曼AU5821 B） | 5.5 | 748.7 | 1.37% | Y | 737 | -0.22% | Y |
| LDH | 143.3（贝克曼AU5821 B） | 4 | 142.2 | -0.77% | Y | 145 | 1.19% | Y |
| UIBC | 33.4（贝克曼AU5821 B） | 10 | 34 | 1.8% | Y | 33.8 | 1.2% | Y |
| CHE | 4.8（贝克曼AU5821 B） | 8 | 4.66 | -2.92% | Y | 4.78 | -0.42% | Y |
| HDL | 0.86（贝克曼AU5821 B） | 8 | 0.83 | -3.49% | Y | 0.87 | 1.16% | Y |
| HCY | 13.1（贝克曼AU5821 B） | 10 | 12.9 | -1.53% | Y | 13.7 | 4.58% | Y |
| CysC | 8.2（贝克曼AU5821 B） | 8 | 8.18 | -0.24% | Y | 8.28 | 0.98% | Y |
| TBA | 15.6（贝克曼AU5821 B） | 10 | 15 | -3.85% | Y | 15.96 | 2.31% | Y |
| TG | 10.79（贝克曼AU5821 B） | 5 | 10.27 | -4.82% | Y | 10.56 | -2.13% | Y |
| CK | 99.4（贝克曼AU5821 B） | 5.5 | 98.4 | -1.01% | Y | 104 | 4.63% | Y |
| Mg | 1.05（贝克曼AU5821 B） | 5.5 | 1.02 | -2.86% | Y | 1.01 | -3.81% | Y |
| LDL | 2.91（贝克曼AU5821 B） | 8 | 2.84 | -2.41% | Y | 2.89 | -0.69% | Y |
| LPS | 615.4（贝克曼AU5821 B） | 10 | 614 | -0.23% | Y | 613 | -0.39% | Y |
| PA | 241.3（贝克曼AU5821 B） | 10 | 241.4 | 0.04% | Y | 245.4 | 1.7% | Y |
| CO2 | 23.1（贝克曼AU5821 B） | 3 | 24.7 | 6.93% | N | 22.89 | -0.91% | Y |
| AMY | 245.1（贝克曼AU5821 B） | 7.5 | 245.2 | 0.04% | Y | 251 | 2.41% | Y |
| AST | 284.4（贝克曼AU5821 B） | 5 | 292.5 | 2.85% | Y | 295 | 3.73% | Y |
| ALT | 314（贝克曼AU5821 B） | 5 | 319 | 1.59% | Y | 317 | 0.96% | Y |
| TC | 6.19（贝克曼AU5821 B） | 4 | 6.36 | 2.75% | Y | 6.43 | 3.88% | Y |
| UREA | 29.85（贝克曼AU5821 B） | 3 | 29.3 | -1.84% | Y | 28.99 | -2.88% | Y |
| UA | 517.9（贝克曼AU5821 B） | 4.5 | 517.6 | -0.06% | Y | 534 | 3.11% | Y |
| ALP | 276.6（贝克曼AU5821 B） | 10 | 285.5 | 3.22% | Y | 261 | -5.64% | Y |
| Cr | 1011.8（贝克曼AU5821 B） | 5.5 | 1035.6 | 2.35% | Y | 1001.5 | -1.02% | Y |
| K | 3.28（贝克曼AU5821 B） | 2 | 3.22 | -1.83% | Y | 3.3 | 0.61% | Y |
| Na | 159.2（贝克曼AU5821 B） | 1.5 | 158 | -0.75% | Y | 161 | 1.13% | Y |
| CL | 114.9（贝克曼AU5821 B） | 1.5 | 114.3 | -0.52% | Y | 115.7 | 0.7% | Y |

水平3

| 项目 | 参照值（靶机） | 允许偏倚% | 贝克曼AU5821 A | 偏倚% | 是否允许 | 贝克曼AU5800急诊 | 偏倚% | 是否允许 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TBiL | 40.6（贝克曼AU5821 B） | 5 | 40.1 | -1.23% | Y | 39.8 | -1.97% | Y |
| DBiL | 14.7（贝克曼AU5821 B） | 6.7 | 15.2 | 3.4% | Y | 14.5 | -1.36% | Y |
| Alb | 43.5（贝克曼AU5821 B） | 2 | 44.2 | 1.61% | Y | 44.2 | 1.61% | Y |
| TP | 90.8（贝克曼AU5821 B） | 2 | 89.8 | -1.1% | Y | 89.3 | -1.65% | Y |
| P | 2.5（贝克曼AU5821 B） | 3 | 2.48 | -0.8% | Y | 2.48 | -0.8% | Y |
| GlU | 3.59（贝克曼AU5821 B） | 2 | 3.55 | -1.11% | Y | 3.57 | -0.56% | Y |
| Ca | 2.08（贝克曼AU5821 B） | 2 | 2.06 | -0.96% | Y | 2.09 | 0.48% | Y |
| Fe | 7.1（贝克曼AU5821 B） | 4.5 | 7 | -1.41% | Y | 6.9 | -2.82% | Y |
| GGT | 540.9（贝克曼AU5821 B） | 5.5 | 546.4 | 1.02% | Y | 543 | 0.39% | Y |
| LDH | 778.3（贝克曼AU5821 B） | 4 | 772.2 | -0.78% | Y | 770 | -1.07% | Y |
| UIBC | 48.3（贝克曼AU5821 B） | 10 | 49.3 | 2.07% | Y | 50.4 | 4.35% | Y |
| CHE | 1.26（贝克曼AU5821 B） | 8 | 1.23 | -2.38% | Y | 1.2 | -4.76% | Y |
| HDL | 2.45（贝克曼AU5821 B） | 8 | 2.4 | -2.04% | Y | 2.46 | 0.41% | Y |
| HCY | 9.7（贝克曼AU5821 B） | 10 | 9.4 | -3.09% | Y | 10.1 | 4.12% | Y |
| CysC | 5.37（贝克曼AU5821 B） | 8 | 5.43 | 1.12% | Y | 5.72 | 6.52% | Y |
| TBA | 12.8（贝克曼AU5821 B） | 10 | 12.3 | -3.91% | Y | 13.07 | 2.11% | Y |
| TG | 0.85（贝克曼AU5821 B） | 5 | 0.82 | -3.53% | Y | 0.81 | -4.71% | Y |
| CK | 1622.7（贝克曼AU5821 B） | 5.5 | 1615.3 | -0.46% | Y | 1630 | 0.45% | Y |
| Mg | 0.81（贝克曼AU5821 B） | 5.5 | 0.82 | 1.23% | Y | 0.81 | 0.0% | Y |
| LDL | 3.84（贝克曼AU5821 B） | 8 | 3.77 | -1.82% | Y | 3.78 | -1.56% | Y |
| LPS | 11.9（贝克曼AU5821 B） | 10 | 12.3 | 3.36% | Y | 12 | 0.84% | Y |
| PA | 56.9（贝克曼AU5821 B） | 10 | 60 | 5.45% | Y | 61.3 | 7.73% | Y |
| CO2 | 20.2（贝克曼AU5821 B） | 3 | 20.8 | 2.97% | Y | 19.07 | -5.59% | N |
| AMY | 164.1（贝克曼AU5821 B） | 7.5 | 164.6 | 0.3% | Y | 171 | 4.2% | Y |
| AST | 35.5（贝克曼AU5821 B） | 5 | 35.9 | 1.13% | Y | 36 | 1.41% | Y |
| ALT | 37.4（贝克曼AU5821 B） | 5 | 37.6 | 0.53% | Y | 38 | 1.6% | Y |
| TC | 7.06（贝克曼AU5821 B） | 4 | 7.26 | 2.83% | Y | 7.34 | 3.97% | Y |
| UREA | 20.93（贝克曼AU5821 B） | 3 | 20.56 | -1.77% | Y | 21.21 | 1.34% | Y |
| UA | 655.5（贝克曼AU5821 B） | 4.5 | 668.9 | 2.04% | Y | 670 | 2.21% | Y |
| ALP | 783（贝克曼AU5821 B） | 10 | 826.4 | 5.54% | Y | 727 | -7.15% | Y |
| Cr | 1499.1（贝克曼AU5821 B） | 5.5 | 1548.9 | 3.32% | Y | 1465.1 | -2.27% | Y |
| K | 3.58（贝克曼AU5821 B） | 2 | 3.55 | -0.84% | Y | 3.6 | 0.56% | Y |
| Na | 152.9（贝克曼AU5821 B） | 1.5 | 152.4 | -0.33% | Y | 154.1 | 0.78% | Y |
| CL | 118.8（贝克曼AU5821 B） | 1.5 | 118.4 | -0.34% | Y | 119.3 | 0.42% | Y |

水平4

| 项目 | 参照值（靶机） | 允许偏倚% | 贝克曼AU5821 A | 偏倚% | 是否允许 | 贝克曼AU5800急诊 | 偏倚% | 是否允许 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TBiL | 20.9（贝克曼AU5821 B） | 5 | 20.6 | -1.44% | Y | 20.8 | -0.48% | Y |
| DBiL | 5.1（贝克曼AU5821 B） | 6.7 | 5 | -1.96% | Y | 4.9 | -3.92% | Y |
| Alb | 48（贝克曼AU5821 B） | 2 | 48.3 | 0.62% | Y | 48.3 | 0.62% | Y |
| TP | 75.5（贝克曼AU5821 B） | 2 | 74.5 | -1.32% | Y | 74.3 | -1.59% | Y |
| P | 1.26（贝克曼AU5821 B） | 3 | 1.23 | -2.38% | Y | 1.25 | -0.79% | Y |
| GlU | 23.74（贝克曼AU5821 B） | 2 | 23.5 | -1.01% | Y | 24.04 | 1.26% | Y |
| Ca | 2.57（贝克曼AU5821 B） | 2 | 2.52 | -1.95% | Y | 2.56 | -0.39% | Y |
| Fe | 28.8（贝克曼AU5821 B） | 4.5 | 28.7 | -0.35% | Y | 29.1 | 1.04% | Y |
| GGT | 12.3（贝克曼AU5821 B） | 5.5 | 12.4 | 0.81% | Y | 12 | -2.44% | Y |
| LDH | 165.3（贝克曼AU5821 B） | 4 | 166.1 | 0.48% | Y | 166 | 0.42% | Y |
| UIBC | 36.7（贝克曼AU5821 B） | 10 | 37.8 | 3.0% | Y | 38.2 | 4.09% | Y |
| CHE | 6.94（贝克曼AU5821 B） | 8 | 6.92 | -0.29% | Y | 7.05 | 1.59% | Y |
| HDL | 1.7（贝克曼AU5821 B） | 8 | 1.63 | -4.12% | Y | 1.68 | -1.18% | Y |
| HCY | 11.6（贝克曼AU5821 B） | 10 | 11.8 | 1.72% | Y | 12.42 | 7.07% | Y |
| CysC | 0.82（贝克曼AU5821 B） | 8 | 0.87 | 6.1% | Y | 0.76 | -7.32% | Y |
| TBA | 4.7（贝克曼AU5821 B） | 10 | 4.5 | -4.26% | Y | 4.91 | 4.47% | Y |
| TG | 1.65（贝克曼AU5821 B） | 5 | 1.57 | -4.85% | Y | 1.58 | -4.24% | Y |
| CK | 88.1（贝克曼AU5821 B） | 5.5 | 87.5 | -0.68% | Y | 92 | 4.43% | Y |
| Mg | 0.88（贝克曼AU5821 B） | 5.5 | 0.86 | -2.27% | Y | 0.84 | -4.55% | Y |
| LDL | 6.18（贝克曼AU5821 B） | 8 | 6.21 | 0.49% | Y | 6.33 | 2.43% | Y |
| LPS | 84.6（贝克曼AU5821 B） | 10 | 85.6 | 1.18% | Y | 85 | 0.47% | Y |
| PA | 260.5（贝克曼AU5821 B） | 10 | 261.9 | 0.54% | Y | 266.4 | 2.26% | Y |
| CO2 | 26.4（贝克曼AU5821 B） | 3 | 27.2 | 3.03% | N | 24.16 | -8.48% | N |
| AMY | 96.8（贝克曼AU5821 B） | 7.5 | 97.3 | 0.52% | Y | 99 | 2.27% | Y |
| AST | 29（贝克曼AU5821 B） | 5 | 29.5 | 1.72% | Y | 30 | 3.45% | Y |
| ALT | 40.2（贝克曼AU5821 B） | 5 | 40.9 | 1.74% | Y | 41 | 1.99% | Y |
| TC | 9.39（贝克曼AU5821 B） | 4 | 9.65 | 2.77% | Y | 9.68 | 3.09% | Y |
| UREA | 7.17（贝克曼AU5821 B） | 3 | 6.99 | -2.51% | Y | 7.09 | -1.12% | Y |
| UA | 261.8（贝克曼AU5821 B） | 4.5 | 255.5 | -2.41% | Y | 264 | 0.84% | Y |
| ALP | 78.1（贝克曼AU5821 B） | 10 | 82.3 | 5.38% | Y | 75 | -3.97% | Y |
| Cr | 54.6（贝克曼AU5821 B） | 5.5 | 55.3 | 1.28% | Y | 54.8 | 0.37% | Y |
| K | 4.41（贝克曼AU5821 B） | 2 | 4.38 | -0.68% | Y | 4.42 | 0.23% | Y |
| Na | 136.7（贝克曼AU5821 B） | 1.5 | 135.9 | -0.59% | Y | 137.4 | 0.51% | Y |
| CL | 93.5（贝克曼AU5821 B） | 1.5 | 93.1 | -0.43% | Y | 94.6 | 1.18% | Y |

水平5

| 项目 | 参照值（靶机） | 允许偏倚% | 贝克曼AU5821 A | 偏倚% | 是否允许 | 贝克曼AU5800急诊 | 偏倚% | 是否允许 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TBiL | 8.5（贝克曼AU5821 B） | 5 | 8.3 | -2.35% | Y | 8.4 | -1.18% | Y |
| DBiL | 1.6（贝克曼AU5821 B） | 6.7 | 1.6 | 0.0% | Y | 1.8 | 12.5% | N |
| Alb | 26.4（贝克曼AU5821 B） | 2 | 26.7 | 1.14% | Y | 26.8 | 1.52% | Y |
| TP | 60.1（贝克曼AU5821 B） | 2 | 59.8 | -0.5% | Y | 59.6 | -0.83% | Y |
| P | 1.03（贝克曼AU5821 B） | 3 | 1 | -2.91% | Y | 1.01 | -1.94% | Y |
| GlU | 5.3（贝克曼AU5821 B） | 2 | 5.25 | -0.94% | Y | 5.29 | -0.19% | Y |
| Ca | 2.33（贝克曼AU5821 B） | 2 | 2.3 | -1.29% | Y | 2.31 | -0.86% | Y |
| Fe | 4.6（贝克曼AU5821 B） | 4.5 | 4.4 | -4.35% | Y | 4.5 | -2.17% | Y |
| GGT | 39.9（贝克曼AU5821 B） | 5.5 | 41.5 | 4.01% | Y | 40 | 0.25% | Y |
| LDH | 1101（贝克曼AU5821 B） | 4 | 1101.1 | 0.01% | Y | 1067 | -3.09% | Y |
| UIBC | 59.5（贝克曼AU5821 B） | 10 | 60 | 0.84% | Y | 61.9 | 4.03% | Y |
| CHE | 8.04（贝克曼AU5821 B） | 8 | 7.82 | -2.74% | Y | 7.85 | -2.36% | Y |
| HDL | 0.61（贝克曼AU5821 B） | 8 | 0.58 | -4.92% | Y | 0.61 | 0.0% | Y |
| HCY | 18.8（贝克曼AU5821 B） | 10 | 19.4 | 3.19% | Y | 19.54 | 3.94% | Y |
| CysC | 0.62（贝克曼AU5821 B） | 8 | 0.65 | 4.84% | Y | 0.61 | -1.61% | Y |
| TBA | 0.8（贝克曼AU5821 B） | 10 | 0.6 | -25.0% | N | 0.75 | -6.25% | Y |
| TG | 1.24（贝克曼AU5821 B） | 5 | 1.21 | -2.42% | Y | 1.2 | -3.23% | Y |
| CK | 475.8（贝克曼AU5821 B） | 5.5 | 473.9 | -0.4% | Y | 496 | 4.25% | Y |
| Mg | 0.9（贝克曼AU5821 B） | 5.5 | 0.87 | -3.33% | Y | 0.88 | -2.22% | Y |
| LDL | 0.84（贝克曼AU5821 B） | 8 | 0.81 | -3.57% | Y | 0.85 | 1.19% | Y |
| LPS | 21.9（贝克曼AU5821 B） | 10 | 22.7 | 3.65% | Y | 20.8 | -5.02% | Y |
| PA | 286.6（贝克曼AU5821 B） | 10 | 291.2 | 1.61% | Y | 288.6 | 0.7% | Y |
| CO2 | 19（贝克曼AU5821 B） | 3 | 18.9 | -0.53% | Y | 18.8 | -1.05% | Y |
| AMY | 76（贝克曼AU5821 B） | 7.5 | 75.7 | -0.39% | Y | 76 | 0.0% | Y |
| AST | 14.7（贝克曼AU5821 B） | 5 | 14.6 | -0.68% | Y | 15 | 2.04% | Y |
| ALT | 8.4（贝克曼AU5821 B） | 5 | 8.9 | 5.95% | N | 9 | 7.14% | N |
| TC | 1.92（贝克曼AU5821 B） | 4 | 1.97 | 2.6% | Y | 1.98 | 3.13% | Y |
| UREA | 2.48（贝克曼AU5821 B） | 3 | 2.42 | -2.42% | Y | 2.43 | -2.02% | Y |
| UA | 83.1（贝克曼AU5821 B） | 4.5 | 85 | 2.29% | Y | 87 | 4.69% | N |
| ALP | 58.5（贝克曼AU5821 B） | 10 | 61.5 | 5.13% | Y | 54 | -7.69% | Y |
| Cr | 35.5（贝克曼AU5821 B） | 5.5 | 34.3 | -3.38% | Y | 37.3 | 5.07% | Y |
| K | 4.15（贝克曼AU5821 B） | 2 | 4.14 | -0.24% | Y | 4.2 | 1.2% | Y |
| Na | 133（贝克曼AU5821 B） | 1.5 | 132.5 | -0.38% | Y | 134.5 | 1.13% | Y |
| CL | 100.4（贝克曼AU5821 B） | 1.5 | 99.9 | -0.5% | Y | 101.3 | 0.9% | Y |

汇总

▶ 贝克曼AU5821 A（34 项）

| 项目 | 水平1 | 水平2 | 水平3 | 水平4 | 水平5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TBiL | 465.4 Y | 34.2 Y | 40.6 Y | 20.9 Y | 8.5 Y |
| DBiL | 233 Y | 12.5 Y | 14.7 Y | 5.1 Y | 1.6 Y |
| Alb | 30.4 Y | 38.5 Y | 43.5 Y | 48 Y | 26.4 Y |
| TP | 58.8 Y | 68.7 Y | 90.8 Y | 75.5 Y | 60.1 Y |
| P | 1.26 Y | 2.38 Y | 2.5 Y | 1.26 Y | 1.03 Y |
| GlU | 9.77 Y | 13.37 Y | 3.59 Y | 23.74 Y | 5.3 Y |
| Ca | 2.24 Y | 2.05 Y | 2.08 Y | 2.57 Y | 2.33 Y |
| Fe | 22 Y | 4.2 Y | 7.1 Y | 28.8 Y | 4.6 Y |
| GGT | 149.8 Y | 738.6 Y | 540.9 Y | 12.3 Y | 39.9 Y |
| LDH | 144 Y | 143.3 Y | 778.3 Y | 165.3 Y | 1101 Y |
| UIBC | 20.5 Y | 33.4 Y | 48.3 Y | 36.7 Y | 59.5 Y |
| CHE | 0.72 Y | 4.8 Y | 1.26 Y | 6.94 Y | 8.04 Y |
| HDL | 1.44 Y | 0.86 Y | 2.45 Y | 1.7 Y | 0.61 Y |
| HCY | 9.5 Y | 13.1 Y | 9.7 Y | 11.6 Y | 18.8 Y |
| CysC | 5.79 Y | 8.2 Y | 5.37 Y | 0.82 Y | 0.62 Y |
| TBA | 173.9 Y | 15.6 Y | 12.8 Y | 4.7 Y | 0.8 N |
| TG | 2.62 Y | 10.79 Y | 0.85 Y | 1.65 Y | 1.24 Y |
| CK | 67.3 Y | 99.4 Y | 1622.7 Y | 88.1 Y | 475.8 Y |
| Mg | 0.96 Y | 1.05 Y | 0.81 Y | 0.88 Y | 0.9 Y |
| LDL | 5.26 Y | 2.91 Y | 3.84 Y | 6.18 Y | 0.84 Y |
| LPS | 6.9 Y | 615.4 Y | 11.9 Y | 84.6 Y | 21.9 Y |
| PA | 26.3 N | 241.3 Y | 56.9 Y | 260.5 Y | 286.6 Y |
| CO2 | 9.4 N | 23.1 N | 20.2 Y | 26.4 N | 19 Y |
| AMY | 740.3 Y | 245.1 Y | 164.1 Y | 96.8 Y | 76 Y |
| AST | 872.7 Y | 284.4 Y | 35.5 Y | 29 Y | 14.7 Y |
| ALT | 406.6 Y | 314 Y | 37.4 Y | 40.2 Y | 8.4 N |
| TC | 8.17 Y | 6.19 Y | 7.06 Y | 9.39 Y | 1.92 Y |
| UREA | 39.13 Y | 29.85 Y | 20.93 Y | 7.17 Y | 2.48 Y |
| UA | 829.2 Y | 517.9 Y | 655.5 Y | 261.8 Y | 83.1 Y |
| ALP | 247 Y | 276.6 Y | 783 Y | 78.1 Y | 58.5 Y |
| Cr | 460.3 Y | 1011.8 Y | 1499.1 Y | 54.6 Y | 35.5 Y |
| K | 6.38 Y | 3.28 Y | 3.58 Y | 4.41 Y | 4.15 Y |
| Na | 149.4 Y | 159.2 Y | 152.9 Y | 136.7 Y | 133 Y |
| CL | 116 Y | 114.9 Y | 118.8 Y | 93.5 Y | 100.4 Y |

▶ 贝克曼AU5800急诊（34 项）

| 项目 | 水平1 | 水平2 | 水平3 | 水平4 | 水平5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TBiL | 465.4 Y | 34.2 Y | 40.6 Y | 20.9 Y | 8.5 Y |
| DBiL | 233 Y | 12.5 Y | 14.7 Y | 5.1 Y | 1.6 N |
| Alb | 30.4 Y | 38.5 Y | 43.5 Y | 48 Y | 26.4 Y |
| TP | 58.8 Y | 68.7 Y | 90.8 Y | 75.5 Y | 60.1 Y |
| P | 1.26 Y | 2.38 Y | 2.5 Y | 1.26 Y | 1.03 Y |
| GlU | 9.77 Y | 13.37 Y | 3.59 Y | 23.74 Y | 5.3 Y |
| Ca | 2.24 Y | 2.05 Y | 2.08 Y | 2.57 Y | 2.33 Y |
| Fe | 22 Y | 4.2 Y | 7.1 Y | 28.8 Y | 4.6 Y |
| GGT | 149.8 Y | 738.6 Y | 540.9 Y | 12.3 Y | 39.9 Y |
| LDH | 144 Y | 143.3 Y | 778.3 Y | 165.3 Y | 1101 Y |
| UIBC | 20.5 Y | 33.4 Y | 48.3 Y | 36.7 Y | 59.5 Y |
| CHE | 0.72 Y | 4.8 Y | 1.26 Y | 6.94 Y | 8.04 Y |
| HDL | 1.44 Y | 0.86 Y | 2.45 Y | 1.7 Y | 0.61 Y |
| HCY | 9.5 Y | 13.1 Y | 9.7 Y | 11.6 Y | 18.8 Y |
| CysC | 5.79 Y | 8.2 Y | 5.37 Y | 0.82 Y | 0.62 Y |
| TBA | 173.9 Y | 15.6 Y | 12.8 Y | 4.7 Y | 0.8 Y |
| TG | 2.62 Y | 10.79 Y | 0.85 Y | 1.65 Y | 1.24 Y |
| CK | 67.3 Y | 99.4 Y | 1622.7 Y | 88.1 Y | 475.8 Y |
| Mg | 0.96 Y | 1.05 Y | 0.81 Y | 0.88 Y | 0.9 Y |
| LDL | 5.26 Y | 2.91 Y | 3.84 Y | 6.18 Y | 0.84 Y |
| LPS | 6.9 Y | 615.4 Y | 11.9 Y | 84.6 Y | 21.9 Y |
| PA | 26.3 N | 241.3 Y | 56.9 Y | 260.5 Y | 286.6 Y |
| CO2 | 9.4 N | 23.1 Y | 20.2 N | 26.4 N | 19 Y |
| AMY | 740.3 Y | 245.1 Y | 164.1 Y | 96.8 Y | 76 Y |
| AST | 872.7 Y | 284.4 Y | 35.5 Y | 29 Y | 14.7 Y |
| ALT | 406.6 Y | 314 Y | 37.4 Y | 40.2 Y | 8.4 N |
| TC | 8.17 Y | 6.19 Y | 7.06 Y | 9.39 Y | 1.92 Y |
| UREA | 39.13 Y | 29.85 Y | 20.93 Y | 7.17 Y | 2.48 Y |
| UA | 829.2 Y | 517.9 Y | 655.5 Y | 261.8 Y | 83.1 N |
| ALP | 247 Y | 276.6 Y | 783 Y | 78.1 Y | 58.5 Y |
| Cr | 460.3 Y | 1011.8 Y | 1499.1 Y | 54.6 Y | 35.5 Y |
| K | 6.38 Y | 3.28 Y | 3.58 Y | 4.41 Y | 4.15 Y |
| Na | 149.4 Y | 159.2 Y | 152.9 Y | 136.7 Y | 133 Y |
| CL | 116 Y | 114.9 Y | 118.8 Y | 93.5 Y | 100.4 Y |

操作者：朱春阳　　审核者：杨静　　日期：2026-06-09