定量室内比对报告（DXI800分析仪）

民航总医院检验科　　　　生化免疫组　　　　比对日期：2026-06-10

比对方案

1.样本：5个不同浓度水平的新鲜血清样本。

2.仪器：贝克曼DXI800 3、贝克曼DXI800 1、贝克曼DXI800 4、贝克曼DXI800 急。

3.试验内容：将5份样本分别在4台仪器上测定共有项目。

4.项目：FERR、叶酸、B12、sTfR、IFA、PCT、IL-6、cTnI、MYO、CK-MB、BNP，共11项。

5.评价标准：允许偏倚参照行标/国家临检中心EQA评价准则，本实验室以贝克曼DXI800 3结果为参照，相对偏倚绝对值应小于允许偏倚。是否可接受用Y/N表示。各项目成绩>80%代表比对可接受。

结果分析

各仪器上述所有项目均比对合格。

处理方案（如不合格）

无

定量室内比对结果记录分析表（DXI800分析仪）

表格编号 BG-SM-CZ-024　　民航总医院检验科生化免疫组　　生效日期：2026.01.01

水平1

| 项目 | 参照值（靶机） | 允许偏倚% | 贝克曼DXI800 1 | 偏倚% | 是否允许 | 贝克曼DXI800 4 | 偏倚% | 是否允许 | 贝克曼DXI800 急 | 偏倚% | 是否允许 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FERR | 103.6（贝克曼DXI800 3） | 10 | / | / | / | / | / | / | 103.2 | -0.39% | Y |
| 叶酸 | 32.08（贝克曼DXI800 3） | 12 | / | / | / | / | / | / | 30.6223 | -4.54% | Y |
| B12 | 946.0（贝克曼DXI800 3） | 10 | / | / | / | / | / | / | 914.0 | -3.38% | Y |
| sTfR | 11.94（贝克曼DXI800 3） | 15 | / | / | / | / | / | / | 12.35 | 3.43% | Y |
| IFA | 5.82（贝克曼DXI800 3） | 15 | / | / | / | / | / | / | 6.42 | 10.31% | Y |
| PCT | 0.48（贝克曼DXI800 3） | 15 | / | / | / | / | / | / | 0.497 | 3.54% | Y |
| IL-6 | 4.09（贝克曼DXI800 1） | 15 |  | - | - | / | / | / | 4.3 | 5.13% | Y |
| cTnI | 570.7（贝克曼DXI800 3） | 15 | / | / | / | / | / | / | 524.5 | -8.1% | Y |
| MYO | 33.0（贝克曼DXI800 3） | 10 | / | / | / | / | / | / | 29.8 | -9.7% | Y |
| CK-MB | 1.2（贝克曼DXI800 3） | 10 | / | / | / | 1.1 | -8.33% | Y | 1.1 | -8.33% | Y |
| BNP | 1206.0（贝克曼DXI800 3） | 15 | / | / | / | / | / | / | 1104.0 | -8.46% | Y |

水平2

| 项目 | 参照值（靶机） | 允许偏倚% | 贝克曼DXI800 1 | 偏倚% | 是否允许 | 贝克曼DXI800 4 | 偏倚% | 是否允许 | 贝克曼DXI800 急 | 偏倚% | 是否允许 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FERR | 15.8（贝克曼DXI800 3） | 10 | / | / | / | / | / | / | 16.6 | 5.06% | Y |
| 叶酸 | 15.9（贝克曼DXI800 3） | 12 | / | / | / | / | / | / | 16.6618 | 4.79% | Y |
| B12 | 903.0（贝克曼DXI800 3） | 10 | / | / | / | / | / | / | 876.0 | -2.99% | Y |
| sTfR | 10.23（贝克曼DXI800 3） | 15 | / | / | / | / | / | / | 10.33 | 0.98% | Y |
| IFA | 1.0（贝克曼DXI800 3） | 15 | / | / | / | / | / | / | 1.09 | 9.0% | Y |
| PCT | 0.042（贝克曼DXI800 3） | 15 | / | / | / | / | / | / | 0.041 | -2.38% | Y |
| IL-6 | 90.67（贝克曼DXI800 1） | 15 |  | - | - | / | / | / | 93.65 | 3.29% | Y |
| cTnI | 23653.0（贝克曼DXI800 3） | 15 | / | / | / | / | / | / | 24934.5 | 5.42% | Y |
| MYO | 102.1（贝克曼DXI800 3） | 10 | / | / | / | / | / | / | 93.8 | -8.13% | Y |
| CK-MB | 159.7（贝克曼DXI800 3） | 10 | / | / | / | 171.9 | 7.64% | Y | 165.9 | 3.88% | Y |
| BNP | 18.0（贝克曼DXI800 3） | 15 | / | / | / | / | / | / | 18.0 | 0.0% | Y |

水平3

| 项目 | 参照值（靶机） | 允许偏倚% | 贝克曼DXI800 1 | 偏倚% | 是否允许 | 贝克曼DXI800 4 | 偏倚% | 是否允许 | 贝克曼DXI800 急 | 偏倚% | 是否允许 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FERR | 11.2（贝克曼DXI800 3） | 10 | / | / | / | / | / | / | 12.0 | 7.14% | Y |
| 叶酸 | 31.45（贝克曼DXI800 3） | 12 | / | / | / | / | / | / | 29.2376 | -7.03% | Y |
| B12 | 62.0（贝克曼DXI800 3） | 10 | / | / | / | / | / | / | 60.0 | -3.23% | Y |
| sTfR | 19.31（贝克曼DXI800 3） | 15 | / | / | / | / | / | / | 20.57 | 6.53% | Y |
| IFA | 1.14（贝克曼DXI800 3） | 15 | / | / | / | / | / | / | 1.08 | -5.26% | Y |
| PCT | 1.296（贝克曼DXI800 3） | 15 | / | / | / | / | / | / | 1.229 | -5.17% | Y |
| IL-6 | 633.22（贝克曼DXI800 1） | 15 |  | - | - | / | / | / | 643.65 | 1.65% | Y |
| cTnI | 796.8（贝克曼DXI800 3） | 15 | / | / | / | / | / | / | 766.2 | -3.84% | Y |
| MYO | 67.7（贝克曼DXI800 3） | 10 | / | / | / | / | / | / | 65.5 | -3.25% | Y |
| CK-MB | 15.2（贝克曼DXI800 3） | 10 | / | / | / | 15.7 | 3.29% | Y | 15.3 | 0.66% | Y |
| BNP | 6.0（贝克曼DXI800 3） | 15 | / | / | / | / | / | / | 7.0 | 16.67% | N |

水平4

| 项目 | 参照值（靶机） | 允许偏倚% | 贝克曼DXI800 1 | 偏倚% | 是否允许 | 贝克曼DXI800 4 | 偏倚% | 是否允许 | 贝克曼DXI800 急 | 偏倚% | 是否允许 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FERR | 19.1（贝克曼DXI800 3） | 10 | / | / | / | / | / | / | 20.1 | 5.24% | Y |
| 叶酸 | 15.43（贝克曼DXI800 3） | 12 | / | / | / | / | / | / | 15.8219 | 2.54% | Y |
| B12 | 238.0（贝克曼DXI800 3） | 10 | / | / | / | / | / | / | 242.0 | 1.68% | Y |
| sTfR | 7.81（贝克曼DXI800 3） | 15 | / | / | / | / | / | / | 7.96 | 1.92% | Y |
| IFA | 1.11（贝克曼DXI800 3） | 15 | / | / | / | / | / | / | 1.13 | 1.8% | Y |
| PCT | 2.538（贝克曼DXI800 3） | 15 | / | / | / | / | / | / | 2.447 | -3.59% | Y |
| IL-6 | 445.21（贝克曼DXI800 1） | 15 |  | - | - | / | / | / | 430.67 | -3.27% | Y |
| cTnI | 16.3（贝克曼DXI800 3） | 15 | / | / | / | / | / | / | 17.8 | 9.2% | Y |
| MYO | 219.0（贝克曼DXI800 3） | 10 | / | / | / | / | / | / | 201.3 | -8.08% | Y |
| CK-MB | 3.4（贝克曼DXI800 3） | 10 | / | / | / | 3.4 | 0.0% | Y | 3.4 | 0.0% | Y |
| BNP | 239.0（贝克曼DXI800 3） | 15 | / | / | / | / | / | / | 223.0 | -6.69% | Y |

水平5

| 项目 | 参照值（靶机） | 允许偏倚% | 贝克曼DXI800 1 | 偏倚% | 是否允许 | 贝克曼DXI800 4 | 偏倚% | 是否允许 | 贝克曼DXI800 急 | 偏倚% | 是否允许 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FERR | 408.6（贝克曼DXI800 3） | 10 | / | / | / | / | / | / | 387.7 | -5.12% | Y |
| 叶酸 | 12.28（贝克曼DXI800 3） | 12 | / | / | / | / | / | / | 13.3249 | 8.51% | Y |
| B12 | 494.0（贝克曼DXI800 3） | 10 | / | / | / | / | / | / | 483.0 | -2.23% | Y |
| sTfR | 28.24（贝克曼DXI800 3） | 15 | / | / | / | / | / | / | 29.13 | 3.15% | Y |
| IFA | 1.02（贝克曼DXI800 3） | 15 | / | / | / | / | / | / | 1.08 | 5.88% | Y |
| PCT | 9.875（贝克曼DXI800 3） | 15 | / | / | / | / | / | / | 9.887 | 0.12% | Y |
| IL-6 | 144.12（贝克曼DXI800 1） | 15 |  | - | - | / | / | / | 138.53 | -3.88% | Y |
| cTnI | 30.0（贝克曼DXI800 3） | 15 | / | / | / | / | / | / | 30.3 | 1.0% | Y |
| MYO | 179.0（贝克曼DXI800 3） | 10 | / | / | / | / | / | / | 175.0 | -2.23% | Y |
| CK-MB | 2.0（贝克曼DXI800 3） | 10 | / | / | / | 2.0 | 0.0% | Y | 2.1 | 5.0% | Y |
| BNP | 1542.0（贝克曼DXI800 3） | 15 | / | / | / | / | / | / | 1492.0 | -3.24% | Y |

汇总

▶ 贝克曼DXI800 4（1 项）

| 项目 | 水平1 | 水平2 | 水平3 | 水平4 | 水平5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CK-MB | 1.2 Y | 159.7 Y | 15.2 Y | 3.4 Y | 2.0 Y |

▶ 贝克曼DXI800 急（11 项）

| 项目 | 水平1 | 水平2 | 水平3 | 水平4 | 水平5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FERR | 103.6 Y | 15.8 Y | 11.2 Y | 19.1 Y | 408.6 Y |
| 叶酸 | 32.08 Y | 15.9 Y | 31.45 Y | 15.43 Y | 12.28 Y |
| B12 | 946.0 Y | 903.0 Y | 62.0 Y | 238.0 Y | 494.0 Y |
| sTfR | 11.94 Y | 10.23 Y | 19.31 Y | 7.81 Y | 28.24 Y |
| IFA | 5.82 Y | 1.0 Y | 1.14 Y | 1.11 Y | 1.02 Y |
| PCT | 0.48 Y | 0.042 Y | 1.296 Y | 2.538 Y | 9.875 Y |
| IL-6 | 4.09 Y | 90.67 Y | 633.22 Y | 445.21 Y | 144.12 Y |
| cTnI | 570.7 Y | 23653.0 Y | 796.8 Y | 16.3 Y | 30.0 Y |
| MYO | 33.0 Y | 102.1 Y | 67.7 Y | 219.0 Y | 179.0 Y |
| CK-MB | 1.2 Y | 159.7 Y | 15.2 Y | 3.4 Y | 2.0 Y |
| BNP | 1206.0 Y | 18.0 Y | 6.0 N | 239.0 Y | 1542.0 Y |

操作者：吕文娟　　审核者：金子铮　　日期：2026-06-10