定量室内比对报告（生化分析仪）

民航总医院检验科　　　　生化免疫组　　　　比对日期：2026-06-09

比对方案

1.样本：5个不同浓度水平的室间质评样本。

2.仪器：贝克曼AU5821 B、贝克曼AU5821 A、贝克曼AU5800急诊。

3.试验内容：将3份样本分别在3台仪器上测定共有项目。

4.项目：TBiL、DBiL、Alb、TP、P、GlU、Ca、Fe、GGT、LDH、UIBC、CHE、HDL、HCY、CysC、TBA、TG、CK、Mg、LDL、LPS、PA、CO2、AMY、AST、ALT、TC、UREA、UA、ALP、Cr、K、Na、CL，共34项。

5.评价标准：允许偏倚参照行标/国家临检中心EQA评价准则，本实验室以贝克曼AU5821 B结果为参照，相对偏倚绝对值应小于允许偏倚。是否可接受用Y/N表示。各项目成绩>80%代表比对可接受。

结果分析

各仪器上述所有项目均比对合格。

处理方案（如不合格）

无

定量室内比对结果记录分析表（生化分析仪）

表格编号 BG-SM-CZ-025　　民航总医院检验科生化免疫组　　生效日期：2026.01.01

水平1

| 项目 | 参照值（靶机） | 允许偏倚% | 贝克曼AU5821 A | 偏倚% | 是否允许 | 贝克曼AU5800急诊 | 偏倚% | 是否允许 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TBiL | 465.4（贝克曼AU5821 B） | 5 | 456.9 | -1.83% | Y | 451.6 | -2.97% | Y |
| DBiL | 233.0（贝克曼AU5821 B） | 6.7 | 238.1 | 2.19% | Y | 223.8 | -3.95% | Y |
| Alb | 30.4（贝克曼AU5821 B） | 2 | 31.0 | 1.97% | Y | 30.2 | -0.66% | Y |
| TP | 58.8（贝克曼AU5821 B） | 2 | 57.7 | -1.87% | Y | 58.0 | -1.36% | Y |
| P | 1.26（贝克曼AU5821 B） | 3 | 1.23 | -2.38% | Y | 1.25 | -0.79% | Y |
| GlU | 9.77（贝克曼AU5821 B） | 2 | 9.58 | -1.94% | Y | 9.67 | -1.02% | Y |
| Ca | 2.24（贝克曼AU5821 B） | 2 | 2.21 | -1.34% | Y | 2.25 | 0.45% | Y |
| Fe | 22.0（贝克曼AU5821 B） | 4.5 | 21.8 | -0.91% | Y | 22.7 | 3.18% | Y |
| GGT | 149.8（贝克曼AU5821 B） | 5.5 | 151.1 | 0.87% | Y | 146.0 | -2.54% | Y |
| LDH | 144.0（贝克曼AU5821 B） | 4 | 145.0 | 0.69% | Y | 146.0 | 1.39% | Y |
| UIBC | 20.5（贝克曼AU5821 B） | 10 | 22.1 | 7.8% | Y | 22.5 | 9.76% | Y |
| CHE | 0.72（贝克曼AU5821 B） | 8 | 0.72 | 0.0% | Y | 0.69 | -4.17% | Y |
| HDL | 1.44（贝克曼AU5821 B） | 8 | 1.41 | -2.08% | Y | 1.46 | 1.39% | Y |
| HCY | 9.5（贝克曼AU5821 B） | 10 | 8.9 | -6.32% | Y | 9.67 | 1.79% | Y |
| CysC | 5.79（贝克曼AU5821 B） | 8 | 5.87 | 1.38% | Y | 6.23 | 7.6% | Y |
| TBA | 173.9（贝克曼AU5821 B） | 10 | 168.3 | -3.22% | Y | 171.4 | -1.44% | Y |
| TG | 2.62（贝克曼AU5821 B） | 5 | 2.49 | -4.96% | Y | 2.49 | -4.96% | Y |
| CK | 67.3（贝克曼AU5821 B） | 5.5 | 67.5 | 0.3% | Y | 70.0 | 4.01% | Y |
| Mg | 0.96（贝克曼AU5821 B） | 5.5 | 0.91 | -5.21% | Y | 0.92 | -4.17% | Y |
| LDL | 5.26（贝克曼AU5821 B） | 10 | 5.22 | -0.76% | Y | 5.26 | 0.0% | Y |
| LPS | 6.9（贝克曼AU5821 B） | 10 | 7.2 | 4.35% | Y | 7.1 | 2.9% | Y |
| PA | 26.3（贝克曼AU5821 B） | 10 | 30.4 | 15.59% | N | 30.7 | 16.73% | N |
| CO2 | 9.4（贝克曼AU5821 B） | 10 | 9.9 | 5.32% | Y | 8.6 | -8.51% | Y |
| AMY | 740.3（贝克曼AU5821 B） | 7.5 | 746.6 | 0.85% | Y | 758.0 | 2.39% | Y |
| AST | 872.7（贝克曼AU5821 B） | 5 | 882.6 | 1.13% | Y | 911.0 | 4.39% | Y |
| ALT | 406.6（贝克曼AU5821 B） | 5 | 411.1 | 1.11% | Y | 414.0 | 1.82% | Y |
| TC | 8.17（贝克曼AU5821 B） | 4 | 8.37 | 2.45% | Y | 8.21 | 0.49% | Y |
| UREA | 39.13（贝克曼AU5821 B） | 3 | 39.0 | -0.33% | Y | 38.98 | -0.38% | Y |
| UA | 829.2（贝克曼AU5821 B） | 4.5 | 820.2 | -1.09% | Y | 854.0 | 2.99% | Y |
| ALP | 247.0（贝克曼AU5821 B） | 10 | 258.7 | 4.74% | Y | 224.0 | -9.31% | Y |
| Cr | 460.3（贝克曼AU5821 B） | 5.5 | 471.7 | 2.48% | Y | 443.2 | -3.71% | Y |
| K | 6.38（贝克曼AU5821 B） | 2 | 6.35 | -0.47% | Y | 6.37 | -0.16% | Y |
| Na | 149.4（贝克曼AU5821 B） | 1.5 | 148.6 | -0.54% | Y | 149.8 | 0.27% | Y |
| CL | 116.0（贝克曼AU5821 B） | 1.5 | 115.9 | -0.09% | Y | 117.5 | 1.29% | Y |

水平2

| 项目 | 参照值（靶机） | 允许偏倚% | 贝克曼AU5821 A | 偏倚% | 是否允许 | 贝克曼AU5800急诊 | 偏倚% | 是否允许 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TBiL | 34.2（贝克曼AU5821 B） | 5 | 33.3 | -2.63% | Y | 33.8 | -1.17% | Y |
| DBiL | 12.5（贝克曼AU5821 B） | 6.7 | 12.6 | 0.8% | Y | 12.0 | -4.0% | Y |
| Alb | 38.5（贝克曼AU5821 B） | 2 | 39.0 | 1.3% | Y | 39.2 | 1.82% | Y |
| TP | 68.7（贝克曼AU5821 B） | 2 | 67.9 | -1.16% | Y | 67.5 | -1.75% | Y |
| P | 2.38（贝克曼AU5821 B） | 3 | 2.31 | -2.94% | Y | 2.35 | -1.26% | Y |
| GlU | 13.37（贝克曼AU5821 B） | 2 | 13.24 | -0.97% | Y | 13.39 | 0.15% | Y |
| Ca | 2.05（贝克曼AU5821 B） | 2 | 2.03 | -0.98% | Y | 2.08 | 1.46% | Y |
| Fe | 4.2（贝克曼AU5821 B） | 4.5 | 4.2 | 0.0% | Y | 4.3 | 2.38% | Y |
| GGT | 738.6（贝克曼AU5821 B） | 5.5 | 748.7 | 1.37% | Y | 737.0 | -0.22% | Y |
| LDH | 143.3（贝克曼AU5821 B） | 4 | 142.2 | -0.77% | Y | 145.0 | 1.19% | Y |
| UIBC | 33.4（贝克曼AU5821 B） | 10 | 34.0 | 1.8% | Y | 33.8 | 1.2% | Y |
| CHE | 4.8（贝克曼AU5821 B） | 8 | 4.66 | -2.92% | Y | 4.78 | -0.42% | Y |
| HDL | 0.86（贝克曼AU5821 B） | 8 | 0.83 | -3.49% | Y | 0.87 | 1.16% | Y |
| HCY | 13.1（贝克曼AU5821 B） | 10 | 12.9 | -1.53% | Y | 13.7 | 4.58% | Y |
| CysC | 8.2（贝克曼AU5821 B） | 8 | 8.18 | -0.24% | Y | 8.28 | 0.98% | Y |
| TBA | 15.6（贝克曼AU5821 B） | 10 | 15.0 | -3.85% | Y | 15.96 | 2.31% | Y |
| TG | 10.79（贝克曼AU5821 B） | 5 | 10.27 | -4.82% | Y | 10.56 | -2.13% | Y |
| CK | 99.4（贝克曼AU5821 B） | 5.5 | 98.4 | -1.01% | Y | 104.0 | 4.63% | Y |
| Mg | 1.05（贝克曼AU5821 B） | 5.5 | 1.02 | -2.86% | Y | 1.01 | -3.81% | Y |
| LDL | 2.91（贝克曼AU5821 B） | 10 | 2.84 | -2.41% | Y | 2.89 | -0.69% | Y |
| LPS | 615.4（贝克曼AU5821 B） | 10 | 614.0 | -0.23% | Y | 613.0 | -0.39% | Y |
| PA | 241.3（贝克曼AU5821 B） | 10 | 241.4 | 0.04% | Y | 245.4 | 1.7% | Y |
| CO2 | 23.1（贝克曼AU5821 B） | 10 | 24.7 | 6.93% | Y | 22.89 | -0.91% | Y |
| AMY | 245.1（贝克曼AU5821 B） | 7.5 | 245.2 | 0.04% | Y | 251.0 | 2.41% | Y |
| AST | 284.4（贝克曼AU5821 B） | 5 | 292.5 | 2.85% | Y | 295.0 | 3.73% | Y |
| ALT | 314.0（贝克曼AU5821 B） | 5 | 319.0 | 1.59% | Y | 317.0 | 0.96% | Y |
| TC | 6.19（贝克曼AU5821 B） | 4 | 6.36 | 2.75% | Y | 6.43 | 3.88% | Y |
| UREA | 29.85（贝克曼AU5821 B） | 3 | 29.3 | -1.84% | Y | 28.99 | -2.88% | Y |
| UA | 517.9（贝克曼AU5821 B） | 4.5 | 517.6 | -0.06% | Y | 534.0 | 3.11% | Y |
| ALP | 276.6（贝克曼AU5821 B） | 10 | 285.5 | 3.22% | Y | 261.0 | -5.64% | Y |
| Cr | 1011.8（贝克曼AU5821 B） | 5.5 | 1035.6 | 2.35% | Y | 1001.5 | -1.02% | Y |
| K | 3.28（贝克曼AU5821 B） | 2 | 3.22 | -1.83% | Y | 3.3 | 0.61% | Y |
| Na | 159.2（贝克曼AU5821 B） | 1.5 | 158.0 | -0.75% | Y | 161.0 | 1.13% | Y |
| CL | 114.9（贝克曼AU5821 B） | 1.5 | 114.3 | -0.52% | Y | 115.7 | 0.7% | Y |

水平3

| 项目 | 参照值（靶机） | 允许偏倚% | 贝克曼AU5821 A | 偏倚% | 是否允许 | 贝克曼AU5800急诊 | 偏倚% | 是否允许 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TBiL | 40.6（贝克曼AU5821 B） | 5 | 40.1 | -1.23% | Y | 39.8 | -1.97% | Y |
| DBiL | 14.7（贝克曼AU5821 B） | 6.7 | 15.2 | 3.4% | Y | 14.5 | -1.36% | Y |
| Alb | 43.5（贝克曼AU5821 B） | 2 | 44.2 | 1.61% | Y | 44.2 | 1.61% | Y |
| TP | 90.8（贝克曼AU5821 B） | 2 | 89.8 | -1.1% | Y | 89.3 | -1.65% | Y |
| P | 2.5（贝克曼AU5821 B） | 3 | 2.48 | -0.8% | Y | 2.48 | -0.8% | Y |
| GlU | 3.59（贝克曼AU5821 B） | 2 | 3.55 | -1.11% | Y | 3.57 | -0.56% | Y |
| Ca | 2.08（贝克曼AU5821 B） | 2 | 2.06 | -0.96% | Y | 2.09 | 0.48% | Y |
| Fe | 7.1（贝克曼AU5821 B） | 4.5 | 7.0 | -1.41% | Y | 6.9 | -2.82% | Y |
| GGT | 540.9（贝克曼AU5821 B） | 5.5 | 546.4 | 1.02% | Y | 543.0 | 0.39% | Y |
| LDH | 778.3（贝克曼AU5821 B） | 4 | 772.2 | -0.78% | Y | 770.0 | -1.07% | Y |
| UIBC | 48.3（贝克曼AU5821 B） | 10 | 49.3 | 2.07% | Y | 50.4 | 4.35% | Y |
| CHE | 1.26（贝克曼AU5821 B） | 8 | 1.23 | -2.38% | Y | 1.2 | -4.76% | Y |
| HDL | 2.45（贝克曼AU5821 B） | 8 | 2.4 | -2.04% | Y | 2.46 | 0.41% | Y |
| HCY | 9.7（贝克曼AU5821 B） | 10 | 9.4 | -3.09% | Y | 10.1 | 4.12% | Y |
| CysC | 5.37（贝克曼AU5821 B） | 8 | 5.43 | 1.12% | Y | 5.72 | 6.52% | Y |
| TBA | 12.8（贝克曼AU5821 B） | 10 | 12.3 | -3.91% | Y | 13.07 | 2.11% | Y |
| TG | 0.85（贝克曼AU5821 B） | 5 | 0.82 | -3.53% | Y | 0.81 | -4.71% | Y |
| CK | 1622.7（贝克曼AU5821 B） | 5.5 | 1615.3 | -0.46% | Y | 1630.0 | 0.45% | Y |
| Mg | 0.81（贝克曼AU5821 B） | 5.5 | 0.82 | 1.23% | Y | 0.81 | 0.0% | Y |
| LDL | 3.84（贝克曼AU5821 B） | 10 | 3.77 | -1.82% | Y | 3.78 | -1.56% | Y |
| LPS | 11.9（贝克曼AU5821 B） | 10 | 12.3 | 3.36% | Y | 12.0 | 0.84% | Y |
| PA | 56.9（贝克曼AU5821 B） | 10 | 60.0 | 5.45% | Y | 61.3 | 7.73% | Y |
| CO2 | 20.2（贝克曼AU5821 B） | 10 | 20.8 | 2.97% | Y | 19.07 | -5.59% | Y |
| AMY | 164.1（贝克曼AU5821 B） | 7.5 | 164.6 | 0.3% | Y | 171.0 | 4.2% | Y |
| AST | 35.5（贝克曼AU5821 B） | 5 | 35.9 | 1.13% | Y | 36.0 | 1.41% | Y |
| ALT | 37.4（贝克曼AU5821 B） | 5 | 37.6 | 0.53% | Y | 38.0 | 1.6% | Y |
| TC | 7.06（贝克曼AU5821 B） | 4 | 7.26 | 2.83% | Y | 7.34 | 3.97% | Y |
| UREA | 20.93（贝克曼AU5821 B） | 3 | 20.56 | -1.77% | Y | 21.21 | 1.34% | Y |
| UA | 655.5（贝克曼AU5821 B） | 4.5 | 668.9 | 2.04% | Y | 670.0 | 2.21% | Y |
| ALP | 783.0（贝克曼AU5821 B） | 10 | 826.4 | 5.54% | Y | 727.0 | -7.15% | Y |
| Cr | 1499.1（贝克曼AU5821 B） | 5.5 | 1548.9 | 3.32% | Y | 1465.1 | -2.27% | Y |
| K | 3.58（贝克曼AU5821 B） | 2 | 3.55 | -0.84% | Y | 3.6 | 0.56% | Y |
| Na | 152.9（贝克曼AU5821 B） | 1.5 | 152.4 | -0.33% | Y | 154.1 | 0.78% | Y |
| CL | 118.8（贝克曼AU5821 B） | 1.5 | 118.4 | -0.34% | Y | 119.3 | 0.42% | Y |

汇总

▶ 贝克曼AU5821 A（34 项）

| 项目 | 水平1 | 水平2 | 水平3 |
| --- | --- | --- | --- |
| TBiL | 465.4 Y | 34.2 Y | 40.6 Y |
| DBiL | 233.0 Y | 12.5 Y | 14.7 Y |
| Alb | 30.4 Y | 38.5 Y | 43.5 Y |
| TP | 58.8 Y | 68.7 Y | 90.8 Y |
| P | 1.26 Y | 2.38 Y | 2.5 Y |
| GlU | 9.77 Y | 13.37 Y | 3.59 Y |
| Ca | 2.24 Y | 2.05 Y | 2.08 Y |
| Fe | 22.0 Y | 4.2 Y | 7.1 Y |
| GGT | 149.8 Y | 738.6 Y | 540.9 Y |
| LDH | 144.0 Y | 143.3 Y | 778.3 Y |
| UIBC | 20.5 Y | 33.4 Y | 48.3 Y |
| CHE | 0.72 Y | 4.8 Y | 1.26 Y |
| HDL | 1.44 Y | 0.86 Y | 2.45 Y |
| HCY | 9.5 Y | 13.1 Y | 9.7 Y |
| CysC | 5.79 Y | 8.2 Y | 5.37 Y |
| TBA | 173.9 Y | 15.6 Y | 12.8 Y |
| TG | 2.62 Y | 10.79 Y | 0.85 Y |
| CK | 67.3 Y | 99.4 Y | 1622.7 Y |
| Mg | 0.96 Y | 1.05 Y | 0.81 Y |
| LDL | 5.26 Y | 2.91 Y | 3.84 Y |
| LPS | 6.9 Y | 615.4 Y | 11.9 Y |
| PA | 26.3 N | 241.3 Y | 56.9 Y |
| CO2 | 9.4 Y | 23.1 Y | 20.2 Y |
| AMY | 740.3 Y | 245.1 Y | 164.1 Y |
| AST | 872.7 Y | 284.4 Y | 35.5 Y |
| ALT | 406.6 Y | 314.0 Y | 37.4 Y |
| TC | 8.17 Y | 6.19 Y | 7.06 Y |
| UREA | 39.13 Y | 29.85 Y | 20.93 Y |
| UA | 829.2 Y | 517.9 Y | 655.5 Y |
| ALP | 247.0 Y | 276.6 Y | 783.0 Y |
| Cr | 460.3 Y | 1011.8 Y | 1499.1 Y |
| K | 6.38 Y | 3.28 Y | 3.58 Y |
| Na | 149.4 Y | 159.2 Y | 152.9 Y |
| CL | 116.0 Y | 114.9 Y | 118.8 Y |

▶ 贝克曼AU5800急诊（34 项）

| 项目 | 水平1 | 水平2 | 水平3 |
| --- | --- | --- | --- |
| TBiL | 465.4 Y | 34.2 Y | 40.6 Y |
| DBiL | 233.0 Y | 12.5 Y | 14.7 Y |
| Alb | 30.4 Y | 38.5 Y | 43.5 Y |
| TP | 58.8 Y | 68.7 Y | 90.8 Y |
| P | 1.26 Y | 2.38 Y | 2.5 Y |
| GlU | 9.77 Y | 13.37 Y | 3.59 Y |
| Ca | 2.24 Y | 2.05 Y | 2.08 Y |
| Fe | 22.0 Y | 4.2 Y | 7.1 Y |
| GGT | 149.8 Y | 738.6 Y | 540.9 Y |
| LDH | 144.0 Y | 143.3 Y | 778.3 Y |
| UIBC | 20.5 Y | 33.4 Y | 48.3 Y |
| CHE | 0.72 Y | 4.8 Y | 1.26 Y |
| HDL | 1.44 Y | 0.86 Y | 2.45 Y |
| HCY | 9.5 Y | 13.1 Y | 9.7 Y |
| CysC | 5.79 Y | 8.2 Y | 5.37 Y |
| TBA | 173.9 Y | 15.6 Y | 12.8 Y |
| TG | 2.62 Y | 10.79 Y | 0.85 Y |
| CK | 67.3 Y | 99.4 Y | 1622.7 Y |
| Mg | 0.96 Y | 1.05 Y | 0.81 Y |
| LDL | 5.26 Y | 2.91 Y | 3.84 Y |
| LPS | 6.9 Y | 615.4 Y | 11.9 Y |
| PA | 26.3 N | 241.3 Y | 56.9 Y |
| CO2 | 9.4 Y | 23.1 Y | 20.2 Y |
| AMY | 740.3 Y | 245.1 Y | 164.1 Y |
| AST | 872.7 Y | 284.4 Y | 35.5 Y |
| ALT | 406.6 Y | 314.0 Y | 37.4 Y |
| TC | 8.17 Y | 6.19 Y | 7.06 Y |
| UREA | 39.13 Y | 29.85 Y | 20.93 Y |
| UA | 829.2 Y | 517.9 Y | 655.5 Y |
| ALP | 247.0 Y | 276.6 Y | 783.0 Y |
| Cr | 460.3 Y | 1011.8 Y | 1499.1 Y |
| K | 6.38 Y | 3.28 Y | 3.58 Y |
| Na | 149.4 Y | 159.2 Y | 152.9 Y |
| CL | 116.0 Y | 114.9 Y | 118.8 Y |

操作者：吕文娟　　审核者：金子铮　　日期：2026-06-09