定量室内比对报告（生化分析仪）

民航总医院检验科　　　　生化免疫组　　　　比对日期：2026-06-17

比对方案

1.样本：5个不同浓度水平的室间质评样本。

2.仪器：贝克曼AU5821 B、贝克曼AU5821 A、贝克曼AU5800急诊。

3.试验内容：将5份样本分别在3台仪器上测定共有项目。

4.项目：APOA1、APOB、LPa、RF、IgA、IgG、IgM、ASO，共8项。

5.评价标准：允许偏倚参照行标/国家临检中心EQA评价准则，本实验室以贝克曼AU5821 B结果为参照，相对偏倚绝对值应小于允许偏倚。是否可接受用Y/N表示。各项目成绩>80%代表比对可接受。

结果分析

各仪器上述所有项目均比对合格。

处理方案（如不合格）

无

定量室内比对结果记录分析表（生化分析仪）

表格编号 BG-SM-CZ-025　　民航总医院检验科生化免疫组　　生效日期：2026.01.01

水平1

| 项目 | 参照值（靶机） | 允许偏倚% | 贝克曼AU5821 A | 偏倚% | 是否允许 | 贝克曼AU5800急诊 | 偏倚% | 是否允许 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| APOA1 | 2.35（贝克曼AU5821 B） | 10 | / | / | / | 2.31 | -1.7% | Y |
| APOB | 1.02（贝克曼AU5821 B） | 10 | / | / | / | 1.05 | 2.94% | Y |
| LPa | 399.4（贝克曼AU5821 B） | 10 | / | / | / | 416.4 | 4.26% | Y |
| RF | 124.5（贝克曼AU5821 A） | 10 |  | - | - | 124.2 | -0.24% | Y |
| IgA | 2.78（贝克曼AU5821 A） | 8 |  | - | - | 2.71 | -2.52% | Y |
| IgG | 25.39（贝克曼AU5821 A） | 8 |  | - | - | 26.85 | 5.75% | Y |
| IgM | 0.9（贝克曼AU5821 A） | 10 |  | - | - | 0.85 | -5.56% | Y |
| ASO | 416.5（贝克曼AU5821 A） | 10 |  | - | - | 423.2 | 1.61% | Y |

水平2

| 项目 | 参照值（靶机） | 允许偏倚% | 贝克曼AU5821 A | 偏倚% | 是否允许 | 贝克曼AU5800急诊 | 偏倚% | 是否允许 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| APOA1 | 1.88（贝克曼AU5821 B） | 10 | / | / | / | 1.84 | -2.13% | Y |
| APOB | 0.93（贝克曼AU5821 B） | 10 | / | / | / | 0.97 | 4.3% | Y |
| LPa | 78.2（贝克曼AU5821 B） | 10 | / | / | / | 76.1 | -2.69% | Y |
| RF | 56.3（贝克曼AU5821 A） | 10 |  | - | - | 53.9 | -4.26% | Y |
| IgA | 4.2（贝克曼AU5821 A） | 8 |  | - | - | 3.94 | -6.19% | Y |
| IgG | 20.7（贝克曼AU5821 A） | 8 |  | - | - | 21.28 | 2.8% | Y |
| IgM | 1.19（贝克曼AU5821 A） | 10 |  | - | - | 1.15 | -3.36% | Y |
| ASO | 365.5（贝克曼AU5821 A） | 10 |  | - | - | 364.5 | -0.27% | Y |

水平3

| 项目 | 参照值（靶机） | 允许偏倚% | 贝克曼AU5821 A | 偏倚% | 是否允许 | 贝克曼AU5800急诊 | 偏倚% | 是否允许 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| APOA1 | 1.39（贝克曼AU5821 B） | 10 | / | / | / | 1.36 | -2.16% | Y |
| APOB | 1.42（贝克曼AU5821 B） | 10 | / | / | / | 1.44 | 1.41% | Y |
| LPa | 192.2（贝克曼AU5821 B） | 10 | / | / | / | 201.5 | 4.84% | Y |
| RF | 145（贝克曼AU5821 A） | 10 |  | - | - | 145.1 | 0.07% | Y |
| IgA | 2.76（贝克曼AU5821 A） | 8 |  | - | - | 2.69 | -2.54% | Y |
| IgG | 11.28（贝克曼AU5821 A） | 8 |  | - | - | 11.67 | 3.46% | Y |
| IgM | 1.54（贝克曼AU5821 A） | 10 |  | - | - | 1.47 | -4.55% | Y |
| ASO | 221.3（贝克曼AU5821 A） | 10 |  | - | - | 218.1 | -1.45% | Y |

水平4

| 项目 | 参照值（靶机） | 允许偏倚% | 贝克曼AU5821 A | 偏倚% | 是否允许 | 贝克曼AU5800急诊 | 偏倚% | 是否允许 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| APOA1 | 1.46（贝克曼AU5821 B） | 10 | / | / | / | 1.39 | -4.79% | Y |
| APOB | 1.66（贝克曼AU5821 B） | 10 | / | / | / | 1.58 | -4.82% | Y |
| LPa | 97.20（贝克曼AU5821 B） | 10 | / | / | / | 101.40 | 4.32% | Y |
| RF | 247.50（贝克曼AU5821 A） | 10 |  | - | - | 241.30 | -2.51% | Y |
| IgA | 6.09（贝克曼AU5821 A） | 8 |  | - | - | 5.76 | -5.42% | Y |
| IgG | 14.88（贝克曼AU5821 A） | 8 |  | - | - | 15.38 | 3.36% | Y |
| IgM | 1.91（贝克曼AU5821 A） | 10 |  | - | - | 1.82 | -4.71% | Y |
| ASO | 65.20（贝克曼AU5821 A） | 10 |  | - | - | 62.60 | -3.99% | Y |

水平5

| 项目 | 参照值（靶机） | 允许偏倚% | 贝克曼AU5821 A | 偏倚% | 是否允许 | 贝克曼AU5800急诊 | 偏倚% | 是否允许 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| APOA1 | 0.83（贝克曼AU5821 B） | 10 | / | / | / | 0.79 | -4.82% | Y |
| APOB | 1.12（贝克曼AU5821 B） | 10 | / | / | / | 1.07 | -4.46% | Y |
| LPa | 53.70（贝克曼AU5821 B） | 10 | / | / | / | 55.60 | 3.54% | Y |
| RF | 37.20（贝克曼AU5821 A） | 10 |  | - | - | 35.20 | -5.38% | Y |
| IgA | 2.25（贝克曼AU5821 A） | 8 |  | - | - | 2.21 | -1.78% | Y |
| IgG | 9.77（贝克曼AU5821 A） | 8 |  | - | - | 10.09 | 3.28% | Y |
| IgM | 2.38（贝克曼AU5821 A） | 10 |  | - | - | 2.29 | -3.78% | Y |
| ASO | 115.00（贝克曼AU5821 A） | 10 |  | - | - | 112.80 | -1.91% | Y |

汇总

▶ 贝克曼AU5800急诊（8 项）

| 项目 | 水平1 | 水平2 | 水平3 | 水平4 | 水平5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| APOA1 | 2.35 Y | 1.88 Y | 1.39 Y | 1.46 Y | 0.83 Y |
| APOB | 1.02 Y | 0.93 Y | 1.42 Y | 1.66 Y | 1.12 Y |
| LPa | 399.4 Y | 78.2 Y | 192.2 Y | 97.20 Y | 53.70 Y |
| RF | 124.5 Y | 56.3 Y | 145 Y | 247.50 Y | 37.20 Y |
| IgA | 2.78 Y | 4.2 Y | 2.76 Y | 6.09 Y | 2.25 Y |
| IgG | 25.39 Y | 20.7 Y | 11.28 Y | 14.88 Y | 9.77 Y |
| IgM | 0.9 Y | 1.19 Y | 1.54 Y | 1.91 Y | 2.38 Y |
| ASO | 416.5 Y | 365.5 Y | 221.3 Y | 65.20 Y | 115.00 Y |

操作者：吕文娟　　审核者：金子铮　　日期：2026-06-17